UDC

中华人民共和国国家标准

P                                      GB ×××××－201×

生物安全实验室建筑技术规范

Architectural and Technical Code for Biosafety Laboratories

(征求意见稿)

201×－××－××发布　　　　　　　　　　     201×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

生物安全实验室建筑技术规范

Architectural and Technical Code for Biosafety Laboratories

GB ×××××－201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年×月×日

中国建筑工业出版社

201×  北京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2010]43号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范的主要技术内容是：1、总则；2、术语；3、生物安全实验室的分级、分类和技术指标；4、建筑、结构和装修；5、空调、通风和净化；6、给水排水与气体供应；7、电气；8、消防 ；9、施工要求；10、检测和验收。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013）。

本规范主编单位：

本规范参编单位：

本规范参加单位：

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目    录

1、总则

2、术语

3、生物安全实验室的分级、分类和技术指标

3.1  生物安全实验室的组成和生物安全标识

3.2  生物安全实验室的分级

3.3  生物安全实验室的技术指标

4、建筑、结构和装修

4.1建筑要求

4.2结构要求

4.3建筑装饰要求

5、空调、通风和净化

5.1一般要求

5.2送风系统

5.3排风系统

5.4气流组织

5.5空调净化系统的部件与材料

6、给水排水与气体供应

6.1给水

6.2排水

6.3气体供应

7、电气

7.1配电

7.2照明

7.3自动控制

7.4通讯

8、消防

9、施工要求

9.1一般要求

9.2建筑装饰

9.3空调净化

9.4生物安全柜的安装

10、检测和验收

10.1 工程检测

10.2 生物安全柜的现场检测

10.3 工程验收

附录A 生物安全实验室检测记录用表

附录B 生物安全柜现场检测记录用表

附录C 生物安全实验室工程验收评价项目

本规范用词说明

引用规范名录

附：条文说明

1  总  则

1.0.1  为使生物安全实验室在设计、施工和验收方面满足实验室生物安全防护的通用要求，切实遵循物理隔离的建筑技术原则，制定本规范。

【条文说明】 生物安全的重要性以及生物安全实验室建设的迫切性已被当前的现实所证实，但长期以来我国在这方面的标准规范并不完善，尤其缺乏相关建筑技术规范。已经发布的一些关于生物安全实验室的标准、规范，基本都从医学、生物学角度出发，侧重实验工艺、操作方面的规程。对于实验室建筑设计、平面规划、空调净化、自控系统等方面的要求和具体做法较少。由于我国在生物安全实验室建设方面已取得很多自己的科技成果，因此，如何参照国外先进标准，结合国内先进经验和理论成果，使我国的生物安全实验室建设符合我国的实际情况，真正做到安全、规范、经济、实用，是制订本规范的根本目的。

1.0.2  本规范适用于微生物学、生物医学、动物实验、基因重组以及生物制品等使用的新建、改建、扩建的生物安全实验室的设计、施工和验收。

【条文说明】本条规定了本规范的适用范围。对于进行放射性和化学实验的生物安全实验室的建设还应遵循相应规范的规定。

1.0.3  生物安全实验室的建设应以生物安全为核心，确保实验人员的安全和实验室周围环境的安全，同时应满足实验对象对环境的要求。在建筑上应以实用、经济为原则。生物安全实验室所用设备和材料必须有符合要求的合格证、检验报告，并在有效期之内。属于新开发的产品、工艺，应有鉴定证书或试验证明材料。

【条文说明】本条强调了生物安全实验室的保护对象，包括实验人员、周围环境和操作对象三个方面。设计和建设生物安全实验室，既要考虑到初投资，也要考虑运行费用。针对具体项目，应进行详细的技术经济分析。目前国内已建成的生物安全实验室中，出现施工方现场制作的不合格产品，采用无质量合格证的风机，高效过滤器也有采用非正规厂家生产的产品等，生物安全难以保证。因此，对生物安全实验室中采用的设备、材料必须严格把关，不得迁就，必须采用绝对可靠的设备、材料和施工工艺。

本规范的规定是生物安全实验室设计、施工和检测的最低标准。实际工程各项指标可高于本规范要求，但不得低于本规范要求。

1.0.4生物安全实验室的建设除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】生物安全实验室工建筑条件复杂，综合性强，涉及面广。由于国家有关部门对工程施工和验收制订了很多国家和行业标准，本规范不可能包括所有的规定。因此在进行生物安全实验室建设时，要将本规范和其它有关现行国家和行业标准配合使用.例如：

《实验室 生物安全通用要求》GB 19489

《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447

《实验动物 环境与设施》GB 14925

《洁净室施工及验收规范》GB 50591

《生物安全柜》JG 170

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《洁净厂房设计规范》GB 50073

《公共建筑节能设计规范》GB 50189

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333

《医院消毒卫生标准》GB 15982—95

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《污水综合排放标准》GB 8978

《医院消毒卫生标准》GB 15982

《医疗机构污水排放要求》GB 18466

《压缩空气站设计规范》GB 50029

《医院中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《高效空气过滤器性能实验方法 透过率和阻力》GB/T 6165

《高效空气过滤器》GB/T 13554

《空气过滤器》GB/T 14295

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16

《供配电系统设计规范》GB 50052

《低压配电设计规范》GB 50054

《建筑照明设计标准》GB 50034

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

《建筑设计防火规范》GB50016

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

2  术 语

2.0.1一级屏障primary barrier

操作者和被操作对象之间的隔离，也称一级隔离。

【条文说明】一级屏障主要包括各级生物安全柜、动物隔离器和个人防护装备等。

2.0.2二级屏障 secondary barrier

生物安全实验室和外部环境的隔离，也称二级隔离。

【条文说明】二级屏障主要包括建筑结构、通风空调、给水排水、电气和控制系统。

2.0.3生物安全实验室 biosafety laboratory

通过防护屏障和管理措施，达到生物安全要求的生物实验室和动物实验室。

2.0.4主实验室  main room

主实验室是生物安全实验室中污染风险最高的房间，通常有生物安全柜等设备，主实验室也称核心工作间。

【条文说明】主实验室的概念是本规范首次提出的，是为了区别经常提到的“生物安全实验室”、“P3实验室”等。本规范中提到的“生物安全实验室”是包含主实验室及其必需的辅助用房的总称。

2.0.5实验室防护区 laboratory containment area

实验室防护区是指生物风险相对较大的区域，对围护结构的密闭性、气流流向等有要求的区域。

2.0.6实验室辅助工作区 non-contamination zone

实验室辅助工作区指生物风险相对较小的区域，也指生物安全实验室中防护区以外的区域。

2.0.7缓冲间 buffer room

设置在被污染概率不同的实验室区域间的密闭室，设置机械通风系统，其门具有互锁功能，不能同时处于开启状态。

2.0.8 独立通风笼具individually ventilated cage（缩写：IVC）

一种以饲养盒为单位的独立送风的屏障设备，洁净空气分别送入各独立笼盒使饲养环境保持一定压力和洁净度，用以避免环境污染动物（正压）或动物污染环境（负压），一切操作均需要在生物安全柜（负压）等设备中进行。该设备用于饲养清洁、无特定病原体或感染（负压）动物。

2.0.9隔离器　isolator

一种为动物提供相对独立的通风笼盒组，每个笼盒是一个微型独立屏障系统。该设备用于饲养无特定病原体、悉生、无菌或感染（负压）动物。

2.0.10洁净度7级cleanliness class 7

空气中大于等于0.5μm的尘粒数大于35200pc/m3到小于等于352000pc/m3，大于等于1μm的尘粒数大于8320pc/m3到小于等于83200pc/m3，大于等于5μm的尘粒数大于293pc/m3到小于等于2930pc/m3。

【条文说明】关于空气洁净度等级的规定采用与国际接轨的命名方式，7级相当于原国家标准《洁净厂房设计规范》GBJ73－84中的1万级。根据《洁净厂房设计规范》GB50073的规定，洁净度等级可选择两种控制粒径。对于生物安全实验室，应选择0.5μ和5μ作为控制粒径。

2.0.11洁净度8级 cleanliness Class 8

空气中大于等于0.5μm的尘粒数大于352000pc/m3到小于等于3520000pc/m3，大于等于1μm的尘粒数大于83200pc/m3到小于等于832000pc/m3，大于等于5μm的尘粒数大于2930pc/m3到小于等于29300pc/m3。

【条文说明】2.0.12 同2.0.11条，相当于原国家标准中的10万级，也应选择0.5μ和5μ作为控制粒径。

2.0.12静态at-rest

实验室内的设施已经建成，工艺设备已经安装，系统和设备正常运行，但无工作人员操作时的状态。

【条文说明】生物安全实验室在进行设计建造时，根据不同的使用需要，会有不同的设计方法，如安全柜等设备常开或间歇运行，有多台设备随机启停等，所以静态必须包括系统和设备按设计状态运行，但没有实验操作人员。

2.0.13综合性能评定comprehensive performance judgment

对已竣工验收的生物安全实验室的工程技术指标进行综合检测和评定。

3  生物安全实验室的分级分类和技术指标

3.1  生物安全实验室的组成

3.1.1 生物安全实验室可由防护区和辅助工作区组成。

【条文说明】生物安全实验室区域划分由04版标准的三个区域（清洁区、半污染区和污染区）改为两个区（防护区和辅助工作区），本版中的防护区相当于04版标准的污染区和半污染区；辅助工作区基本等同于清洁区。防护区包括核心工作间、核心工作间的缓冲间等；辅助工作区包括自控室、洗消间、一更等。

3.2  生物安全实验室的分级

3.2.1根据实验室所处理对象的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室可分为四级，且其中一级对生物安全隔离的要求最低，四级最高。可采用BSL－1、BSL－2、BSL－3、BSL－4表示相应级别的生物安全实验室；以ABSL－1、ABSL－2、ABSL－3、ABSL－4表示相应级别的动物生物安全实验室。生物安全实验室的分级见表3.2.1。

表3.2.1 生物安全实验室的分级

| 分级 | 危害程度 | 处理对象 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 低个体危害，低群体危害 | 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。 |
| 二级 | 中等个体危害，有限群体危害 | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施。 |
| 三级 | 高个体危害，低群体危害 | 对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过直接接触或气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防和治疗措施。 |
| 四级 | 高个体危害，高群体危害 | 对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、高度危险的致病因子。没有预防和治疗措施。 |

【条文说明】参照世界卫生组织的规定以及其它国内外的有关规定，同时结合我国的实际情况，把生物安全实验室分为四级。为了表示方便，以BSL （英文Biosafety Level 的缩写）表示生物安全等级；以ABSL（A是Animal的缩写）表示动物生物安全等级。

3.3 生物安全实验室的分类

3.3.1  生物安全实验室根据所操作致病性生物因子的传播途径可分为 a类和b类。a类指操作非经空气传播生物因子的实验室；b类指操作经空气传播生物因子的实验室。b1类生物安全实验室指可有效利用安全隔离装置进行操作的实验室；b2类生物安全实验室指不能有效利用安全隔离装置进行操作的实验室。生物安全实验室的分类可表3.3.1进行。

表3.3.1  生物安全实验室的分类

| 类型 | 特 点 | GB19489-2008对应类型 |
| --- | --- | --- |
| a类型实验室 | 操作非经空气传播致病性生物因子 | 4.4.1 |
| b1类型实验室 | 操作常规量经空气传播致病性生物因子； 可有效利用安全隔离装置（如：生物安全柜）进行操作。 | 4.4.2 |
| b2类型实验室 | 操作常规量经空气传播致病性生物因子； 不可有效利用安全隔离装置（如：动物隔离器）进行操作。 | 4.4.3 |

【条文说明】生物安全实验室分类是本次修订的重要内容，主要来源于GB19489-2008《实验室 生物安全通用要求》。针对实验活动差异、采用的个体防护装备和基础隔离设施不同，对实验室加以分类，使实验室的建设和使用更灵活和经济。例如：b1(相当于 GB19489-2008中4.4.2类型)三级动物实验室对围护结构气密性没有严格要求，房间不需要用压力衰减法测试围护结构气密性；但b2(相当于 GB19489-2008中4.4.3类型)三级动物实验室对围护结构的气密性有了具体要求。所以对三级动物实验室的使用者，可以根据实际情况去选择一级屏障（饲养笼具）和二级屏障（设施设备）的配备。a类型实验室相当于GB19489-2008中4.4.1类型。GB19489-2008中4.4.4类型为使用生命支持系统的正压服操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室，在b1或b2类型实验室中均有可能使用到，本规范中没有作为一类单独列出。

3.3.2根据使用生物安全柜的类型和穿着防护服的不同，四级生物安全实验室可以分为安全柜型、正压服型和混合型三种，且可按表3.3.2进行分类。

表3.3.2 四级生物安全实验室的分类

| 类型 | 特 点 |
| --- | --- |
| 安全柜型 | 使用III级生物安全柜 |
| 正压服型 | 使用II级生物安全柜和具有生命支持供气系统的正压防护服 |
| 混合型 | 使用III级生物安全柜和具有生命支持供气系统的正压防护服 |

【条文说明】本条对四级生物安全实验室又进行了详细划分，即细分为安全柜型、正压服型和混合型三种，对每种的特点进行了描述。混合型生物安全实验室一般很少采用，国外也只是在极端情况下才有此类型的实验室。

3.4  生物安全实验室的技术指标

3.4.1  二级生物安全实验室应实施一级屏障或二级屏障，三级、四级生物安全实验室应同时实施一级屏障和二级屏障。

3.4.2  生物安全主实验室二级屏障的主要技术指标应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2 主实验室的主要技术指标

| 级别 | 相对于大气的最小负压 | 与室外方向上相邻相通房间的最小负压差（Pa） | 洁净度级别 | 最小换气次数 （次/h） | 温度 ℃ | 相对湿度％ | 噪声dB(A) | 最低 照度 lx |  | 围护结构密闭性（包括主实验室及相邻缓冲间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSL1/ABSL-1 | — | — | — | 可开窗 | 18~28 | ≤70 | ≤60 | 200 |  | — |
| BSL2/ABSL-2 | — | — | — | 可开窗 | 18~27 | 30~70 | ≤60 | 300 |  | — |
| BSL3中的a | -30 | -10 | 7或8 | 15或12 | 18~25 | 30~70 | ≤60 | 350 |  | 所有缝隙应无可见泄露 |
| BSL3中的b1 | -40 | -15 |  |  |  |  | ≤60 |  | 350 |  |
| ABSL3中的a和b1 | -60 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABSL3中的b2 | -80 | -25 |  |  |  |  |  |  |  | 空气压力维持在-250Pa时，房间内每小时泄漏的空气量应不超过受测房间净容积的10% |
| BSL4 | -60 | -25 |  |  |  |  |  |  |  | 房间维持-500Pa后，20 min内自然衰减的气压小于-250Pa。 |
| ABSL4 | -100 | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 动物生物安全实验室的解剖间相对大气的压力通常比主实验室低10 Pa。

2.本表中的噪声不包括生物安全柜、动物隔离器的噪声，如果包括上述设备的噪声，则最大不应超过68 dB(A)。

3.动物生物安全实验室内的参数应符合《实验动物建筑技术规范》GB50477-2008的有关要求。

【条文说明】本条规定了生物安全主实验室二级屏障的主要技术指标。对于饲养动物的生物安全实验室，则应同时满足《实验动物设施建筑技术规范》GB50477-2008以及其它有关规范的要求。由于动物实验产生的病原微生物更多，故对压差的要求也高于细胞水平实验的实验室。对于三级和四级生物安全实验室，由于工作人员身穿防护服，夏季室内设计温度不宜太高。

表3.4.2和表3.4.3中的负压值应该实际运行的最低值，设计时应考虑余量。

表中对温度的要求为夏季不超过高限，冬季不低于低限。

另外对于二级生物安全实验室，为保护实验环境，延长生物安全柜的使用寿命，建议采用机械通风，并加装过滤装置。

本条款中主实验室的主要技术指标增加了围护结构密闭性要求，这主要来源于GB19489-2008《实验室 生物安全通用要求》。

3.4.3  三级和四级生物安全实验室其它房间的主要技术指标应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 三级和四级生物安全实验室其它房间的主要技术指标

| 房间名称 | 洁净度级别 | 最小换气次数 (次/h) | 与室外方向上相邻相通房间的最小负压差（Pa） | 温度 （℃） | 相对湿度（%） | 噪声 dB(A) | 最低 照度 （lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主实验室的缓冲间 | ≧8 | 15或12 | -10 | 18～27 | 30～70 | ≤60 | 200 |
| 隔离走廊 | ≧8 | 15或12 | -10 | 18～27 | 30～70 | ≤60 | 200 |
| 准备间 | ≧8 | 15或12 | -10 | 18～27 | 30～70 | ≤60 | 200 |
| 二更(防护服更换间) | 8 | 10 | -10 | 18～26 | － | ≤60 | 200 |
| 防护区内的淋浴间 | － | 10 | -10 | 18～26 | － | ≤60 | 200 |
| 非防护区内的淋浴间 | － | － | － | 18～26 | － | ≤60 | 200 |
| 化学淋浴室 | － | 4 | -10 | 18～28 | － | ≤60 | 150 |
| 一更（清洁衣物更换间） | － | － | － | 18～26 | － | ≤60 | 150 |
| 注：如果在准备间安装生物安全柜，则最大噪声不应超过68dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |

【条文说明】本条规定了三级和四级其它房间的生物安全实验室其它房间的主要技术指标。三级和四级生物安全实验室，从防护区到辅助工作区每相邻房间或区域的压力梯度应达到规范要求，主要是为了保证不同区域之间的气流流向。

3.4.4  当房间处于值班运行时，在各房间压差保持不变的前提下，值班换气次数可低于表3.4.2和表3. 4.3中规定的数字。

【条文说明】本条主要针对动物生物安全实验室，为了节约运行费用，设计时一般应考虑值班运行状态。值班运行状态也应保证各房间之间的压差数值和梯度保持不变。值班换气次数可以低于表3.4.2和表3.4.3中规定的数字，但应通过计算确定。

3.4.5  对于有特殊要求的生物安全实验室，空气洁净度级别可高于表3.4.2和表3.4.3的规定，设计换气次数也应随之提高。

【条文说明】有些生物安全实验室，根据操作对象和实验工艺的要求，对空气洁净度级别会有特殊要求，相应地空气换气次数也应随之变化。

4  建筑、结构和装修

4.1  建筑要求

4.1.1 生物安全实验室的位置要求应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1生物安全实验室的位置要求

| 实验室级别 | 平面位置 | 选址和建筑间距 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 可共用建筑物，实验室有可控制进出的门。 | 无要求。 |
| 二级 | 可共用建筑物，与建筑物其它部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。 | 无要求。 |
| 三级 | 与其它实验室可共用建筑物，但应自成一区，宜设在其一端或一侧，与建筑物其它部分以密闭门分开。 | 距离公共场所和居住建筑不宜小于20m。主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离宜不小于相邻建筑物或构筑物高度的1.2倍。 |
| 四级 | 独立建筑物，或与其它级别的生物安全实验室共用建筑物，但应在建筑物中独立的隔离区域内。 | 应远离市区。主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离应不小于相邻建筑物或构筑物高度的1.5倍。 |

【条文说明】本条对生物安全实验室的平面位置和选址做出了规定。为防止相邻建筑物或构筑物倒塌、火灾或其它意外对生物安全实验室造成威胁，或妨碍实施保护、救援等作业，故要求三级、四级实验室需要与相邻建筑物或构筑物保持一定距离。通过与三级、四级实验室与公共场所和居住建筑距离的确定，是根据污染物扩散并稀释的距离计算得来。建筑之间的间距是从主实验室的外墙外表皮和生物安全实验室主出入口算起的水平距离。

本条款对三级实验室具体要求由原标准“距离公共场所和居住建筑至少20m”。改为本标准“距离公共场所和居住建筑不宜小于20m。”

4.1.2 一级和二级生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜。 ABSL-2实验室中的动物饲养间应在出入口处设置缓冲间。

【条文说明】一级和二级生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜是为了便于将个人服装和实验室工作服分开。

4.1. 3 BSL-3中a类实验室辅助工作区应包括监控室和清洁衣物更换间；防护区应包括缓冲间（可兼作脱防护服间）及核心工作间。

4.1.4 BSL-3中b1类实验室辅助工作区应包括监控室、清洁衣物更换间和淋浴间；防护区应包括防护服更换间、缓冲间及核心工作间，且核心工作间不宜直接与其他公共区域相邻。

4.1.5  ABSL-3实验室辅助工作区应包括监控室、清洁衣物更换间；防护区应包括淋浴间、防护服更换间、缓冲间及核心工作间。且b2类实验室中动物饲养间的缓冲间应为气锁。

4.1.6  BSL-4/ ABSL-4实验室辅助工作区应至少包括监控室和清洁衣物更换间；防护区应至少包括防护走廊、内防护服更换间、淋浴间、外防护服更换间和核心工作间，外防护服更换间应为气锁。

4.1.7 设有生命支持系统的BSL-4/ ABSL-4实验室的防护区应包括防护走廊、内防护服更换间、淋浴间、外防护服更换间、化学淋浴间和核心工作间。外防护服更换间、化学淋浴间和ABSL-4实验室动物饲养间的缓冲间应为气锁。

4.1.8三级和四级生物安全实验室的核心工作间应设置缓冲间；二级至四级生物安全实验室的动物饲养间出入口应设置缓冲间。除防护服更换间可兼作缓冲间外，缓冲间只起过渡隔离作用，不应作为工作室。如果有多个三级主实验室，在每个主实验室的缓冲间之前宜设公用的隔离走廊；四级主实验室的缓冲间之前应设隔离走廊，该隔离走廊宜为环形。

【条文说明】4.1.2 -4.1.8 条款实验室平面布局，依据为GB19489-2008《实验室 生物安全通用要求》。

4.1.9三级和四级生物安全实验室相邻区域和相邻房间之间应根据需要设传递窗，传递窗两门必须互锁，并且应设有消毒灭菌装置，其结构承压力及密闭性应符合所在房间的要求。传递窗如果带送排风或自净化功能，排风应经过HEPA过滤器排出。

【条文说明】 对传递窗性能做出了要求，但对是否设置传递窗不做强制要求。

4.1.10三级和四级生物安全实验室人流路线的设置，应符合空气洁净技术关于污染控制和物理隔离的原则。ABSL-3和BSL-4/ ABSL-4实验室淋浴间应设置在防护区内。

【条文说明】本条款规定了不同类型实验室淋浴间所属的区域，不同区域（防护区或辅助工作区）对淋浴间的压力要求和排水处理要求不同。

4.1.11 设置生命支持系统的生物安全实验,应紧邻核心工作间外设化学淋浴室。

【条文说明】设置化学淋浴室是为了首先将人员正压防护服上的污染物消毒，然后才能脱去。对于设有生命支持系统的实验室，要求设置化学淋浴室。

4.1.12 三级和四级生物安全实验室均应在防护区设置安全通道和紧急出口，并有明显的标志。

4.1.13 三级和四级生物安全实验室的室内净高应考虑生物安全柜等设备的安装高度，不宜低于2.6米。三级、四级生物安全实验室的管道层和设备层净高不宜低于2.0米。

【条文说明】考虑到生物安全柜等设备的高度和检测、检修要求，以及已经发生的因层高不够而卸掉设备脚轮的情况，对实验室高度作出了规定。

4.1.14 三级和四级生物安全实验室防护区的围护结构宜远离建筑外墙；实验室的核心工作间宜设置在防护区的中部。

4.1.15 二级生物安全实验室应在实验室或其所在建筑内配备高压灭菌器或其他灭菌消毒设备；三级生物安全实验室应在防护区内设置生物安全全型高压灭菌器，应考虑主体一侧的维护空间；四级生物安全实验室应在核心工作间内设置生物安全全型高压灭菌器，并要求主体所在房间为负压。

【条文说明】本条款解释了生物安全实验室配备高压灭菌器的原则。

4.2  结构要求

4.2.1   生物安全实验室的结构设计应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068中的规定。三级生物安全实验室的结构安全等级不宜低于一级，四级生物安全实验室的结构安全等级不应低于一级。

【条文说明】我国三级生物安全实验室很多是在既有建筑物的基础上改建而成，而我国大量的建筑物结构安全等级为二级；根据具体情况，可对改建成三级生物安全实验室的局部建筑结构进行补强。对新建的三级生物安全实验室，其结构安全等级应尽可能采用一级。

4.2.2  生物安全实验室的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223中的规定。三级生物安全实验室抗震设计时宜按甲类建筑设防，四级生物安全试验室抗震设计时应按甲类建筑设防。

【条文说明】根据《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定，研究、中试生产和存放剧毒生物制品和天然人工细菌与病毒的建筑，其抗震设防应按甲类建筑设计。因此，在条件允许的情况下，新建的三级生物安全实验室抗震设计时按甲类建筑设防，既有建筑物改建为三级生物安全实验室时需进行抗震加固。

4.2.3生物安全实验室的地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中的规定。三级生物安全试验室的地基基础宜按甲级设计，四级生物安全试验室的地基基础应按甲级设计。

[条文说明] 既有建筑物改建为三级生物安全实验室时，根据地基基础核算结果及实际情况，确定是否需要加固处理。新建的三级生物安全实验室，其地基基础设计等级应为甲级。

4.2.4  三级和四级生物安全实验室的主体结构宜为混凝土结构或砌体结构。

4.2.5 四级生物安全实验室宜为单层结构（不包括技术夹层和地下室）。

【条文说明】考虑到使用的安全性和使用功能的要求，如果条件允许的话，四级生物安全实验室应尽量设计成单层结构并设地下室。

4.2.6三级和四级生物安全实验室的吊顶作为技术维修夹层时，其吊顶的活荷载不应小于0.75KN/m2，对于吊顶内特别重要的设备宜作单独的维修通道。

[条文说明]更改为“三级和四级生物安全实验室技术维修夹层的设备、管线较多，维修的工作量大，故对吊顶规定必要的荷载要求，当实际施工或检修荷载较大时，应参照《建筑结构荷载规范》GB50009进行取值。吊顶内特别重要的设备指风机、排风高效过滤装置等。”

4.3  建筑装饰要求

4.3.1 三级和四级生物安全实验室均应采用无缝的防滑耐腐蚀地面，踢脚板应与墙面齐平或略缩进不大于2～3mm。地面与墙面的相交位置，宜做半径不小于30mm的圆弧处理。其它围护结构的相交位置，宜做半径不小于30mm的圆弧处理。

【条文说明】三级和四级生物安全实验室属于高危险度实验室，地面应采用无缝的防滑耐腐蚀材料，保证人员不被滑倒，这是第一要注意之处。踢脚板应与墙面齐平或略缩进、围护结构的相交位置采取圆弧处理，减少卫生死角，便于清洁和消毒处理。

4.3.2  三级和四级生物安全实验室墙面、顶棚的材料应易于清洁消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、光滑防水，表面涂层宜具有抗静电性能。

【条文说明】对实验室墙面和顶棚的材料提出了定性的要求。表面涂层应具有抗静电性能可防止有害颗粒被吸附到墙体表面。

4.3.3  三级和四级生物安全实验室围护结构表面的所有缝隙应密封。

【条文说明】实验室围护结构表面的所有缝隙（拼接缝、传线孔、配管穿墙处、钉孔、以及其它所有开口处密封盖边缘）应密封。由于是负压房间，同时又有洁净度要求，对缝隙的严密性要求远远高于正压房间，必须高度重视。

4.3.4  一级生物安全实验室可设带纱窗的外窗；没有机械通风系统时，二级生物安全实验室应有窗户进行自然通风，并应有防虫纱窗；三级和四级生物安全实验室不应设外窗，但可在内墙上设密闭观察窗，观察窗应采用安全的材料制作。动物生物安全实验室不宜安装窗户，动物屏障环境实验室不应设置可开启外窗。安装窗户时，所有窗户应密闭。

【条文说明】本条规定了生物安全实验室窗的设置原则。对于二级生物安全实验室，如果有条件，还是建议设置机械通风系统，并保持一定的负压，一般不小于－5Pa即可。三级和四级生物安全实验室的观察窗应采用安全的材料制作，防止因意外破碎而造成安全事故。

4.3.5  生物安全实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入和外逃的措施。

【条文说明】昆虫、鼠等动物身上极易沾染和携带致病因子，应采取防护措施。如窗户应设纱窗，新风口、排风口处应设置保护网，门口处也应采取措施。

4.3.6 动物饲养间的门和二至四级生物安全实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭，实验室门应设置观察窗，并且设置门锁。实验室没有压力要求时，应向消防疏散方向开启；当实验室有压力要求，宜开向相绝对压力要求高的房间侧；动物饲养间的门应向内开。缓冲间的门应能单向锁定。四级生物安全实验室防护区应采用气密门，气密门的气密性要求应不低于所在区域要求的密封性。气锁必须配备互锁气密门。

【条文说明】生物安全实验室的门上应有可视窗，不必进入室内便可方便地对实验和动物进行观察。由于生物安全实验室非常封闭，风险大、安全性要求高，设置可视窗可便于外界随时了解室内各种情况，同时也有助于提高实验操作人员的心里安全感。本条款还规定了门开启的方向，主要考虑了消防和工艺的要求。

4.3.7 生物安全实验室的设计应充分考虑生物安全柜、动物隔离器、双扉灭菌柜等设备的尺寸和要求，必要时应留有足够的搬运孔洞，以及设置局部隔离、防震、排热、排湿设施的可能。

【条文说明】本条主要提醒设计人员要充分考虑实验室内体积比较大的设备的安装尺寸，如生物安全柜、负压动物隔离器、双扉灭菌柜等，应留有足够的搬运孔洞。此外还应根据需要考虑采取局部隔离、防震、排热、排湿等措施。

4.3.8 三级和四级生物安全实验室的防护区内的顶棚上不得设置人孔、管道检修口。

【条文说明】人孔、管道检修口等不易密封，所以不应设在三级和四级生物安全实验室的防护区。

4.3.9 在二级～四级生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，同时应标示出国际通用生物危险符号（见图4.3.9）。生物危险符号应按如下比例绘制，颜色应为黑色，背景为黄色。

图4.3.9 生物危险符号

【条文说明】二级～四级生物安全实验室的操作对象都不同程度地对人员和环境有危害性，因此根据国际相关标准，生物安全实验室入口处必须明确标示出国际通用生物危险符号。生物危险符号可参照图4.3.9（a）绘制。在生物危险符号的下方应同时标明实验室名称、预防措施负责人、紧急联络方式等有关信息，可参照图4.3.9（b）。

图4.3.9（a） 生物危险符号的绘制方法

生 物 危 险

非工作人员严禁入内

| 实验室名称 |  | 预防措施负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 病原体名称 |  | 紧急联络方式 |  |
| 生物危害等级 |  |  |  |

图4.3.9（b） 生物危险符号及实验室相关信息

- 5  空调、通风和净化

- 5.1  一般要求

5.1.1 生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定，应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于实验室的的消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行。

【条文说明】空调净化系统的划分要考虑多方面的因素，如实验对象的危害程度、自动控制系统的可靠性、系统的节能运行、防止各个房间交叉污染、实验室密闭消毒等问题。

5.1.2生物安全实验室空调净化系统的设计应充分考虑生物安全柜、离心机、CO2培养箱、摇床、冰箱、高压灭菌锅、真空泵、紧急冲洗池等设备的冷、热、湿和污染负荷。

【条文说明】生物安全实验室空调净化系统的设计应充分考虑各种专用设备的负荷，例如实验室的风量不仅仅是按换气次数考虑，主要应考虑生物安全柜、负压动物隔离器等大型设备的排风量。冰箱、灭菌锅等会有热负荷，清洗设备会有湿负荷和污染负荷等等。

5.1.3 生物安全实验室送、排风系统的设计应考虑所用生物安全柜、动物隔离器等设备的使用条件。生物安全实验室可按表5.1.3的原则选用生物安全柜。动物隔离器不应向室内排风。

表5.1.3  生物安全实验室选用生物安全柜的原则

| 防护类型 | 选用生物安全柜类型 |
| --- | --- |
| 保护人员，一级、二级、三级生物安全防护水平 | I级、Ⅱ级、III级 |
| 保护人员，四级生物安全防护水平，安全柜型 | III级 |
| 保护人员，四级生物安全防护水平，正压服型 | Ⅱ级 |
| 保护实验对象 | Ⅱ级、带层流的III级 |
| 少量的、挥发性的放射和化学防护 | Ⅱ级B1，排风到室外的Ⅱ级A2 |
| 挥发性的放射和化学防护 | I级、Ⅱ级B2、III级 |

【条文说明】本条规定的生物安全柜选用原则是最低要求，各使用单位可根据自己的实际使用情况选用适用的生物安全柜。对于放射性的防护，由于可能有累积作用，即使是少量的，建议也采用全排型安全柜。动物隔离器用于饲养动物，排风气味较大，为提高室内空气质量，不应向室内排风。

5.1.4  BSL-2实验室可采用带循环风的空调系统，涉及有毒、有害、挥发性溶媒和化学致癌剂操作时，则宜采用全新风系统；ABSL-2实验室宜采用全新风系统，当采用IVC或隔离器饲养动物时，可以采用带循环风的空调系统。二级生物安全实验室的排风应根据工艺要求确定需经高效空气过滤器过滤后排出。

【条文说明】BSL-2实验室可不设空调净化系统，也可根据需要设置带循环回风的空调净化系统，但当操作不仅涉及一般微生物还涉及有毒有害溶媒等强刺激性、强致敏性材料的操作时，则不能采用循环风。ABSL-2实验室的空气一般也不宜循环使用，当采用IVC或隔离器排风经高效过滤后，可以使用循环风。BSL-2/ABSL-2实验室排风的处理应根据工艺要求确定，由实验室使用方对所从事的生物操作进行风险评估分析，根据风险控制要求确定排风是否需经过高效空气过滤器过滤后排放，一般而言对周围环境会造成潜在污染的排风需经高效过滤处理后排放。

5.1.5  三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统。

【条文说明】对于三级和四级生物安全实验室，为了保证安全，必须采用全新风系统，不得采用循环回风。

5.1.6  三级和四级生物安全实验室主实验室的送、排风支管应安装耐腐蚀的气密阀门，阀门密闭性应与所在管道气密性要求相适应。

【条文说明】三、四级生物安全实验室的主实验室考虑到要进行单独消毒处理，因此在主实验室支管上应安装气密阀，由于三四级生物安全实验室围护结构均有气密性要求，尤其是ABSL-3及BSL-4/ABSL-4主实验室，GB19489-2008《实验室 生物安全通用要求》规定应进行围护结构的气密性实验，故对风管上的气密阀有密封性要求，应满足所在管道气密性要求。

5.1.7  三级和四级生物安全实验室防护区内不应安装普通的风机盘管机组或房间空调器。

【条文说明】由于普通风机盘管或空调器的进、出风口没有高效过滤器，当室内空气含有有害因子时，极易进入其内部，而其内部在夏季停机期间，温湿度均升高，适合微生物繁殖，当再次开机时会造成暴发性污染，所以绝对不应在防护区内使用。局部净化设备的进出风口虽然都可能安有高效过滤器，但它的进出风会破坏生物安全实验室气流组织原则，故也不得采用。

5.1.8 三级和四级生物安全实验室送、排风系统的设计，宜考虑设置对所用送、排风高效空气过滤器进行原位消毒的设施。

【条文说明】GB19489-2008《实验室 生物安全通用要求》规定BSL-3实验室“应可以在原位对排风HEPA过滤器进行消毒灭菌”，ABSL-3、ABSL-4、BSL-4实验室除排风高效过滤器外，还“应可以在原位对送风HEPA过滤器进行消毒灭菌”。对送、排风高效过滤器进行原位消毒，易于操作的方式是在送、排风系统间进行消毒气体或蒸汽的循环，这种循环根据管道规模，又可分为大循环和小循环。大循环是指整个生物安全实验室防护区的送、排风总管间预留旁通风管及旁通风机，消毒时通过消毒气体的循环对防护区内的各送、排风高效过滤器及相应风管进行原位消毒；小循环是指单个核心工作间的送、排风支管间预留旁通风管及旁通风机，消毒时通过消毒气体的循环对该核心工作间内的送、排风高效过滤器及相应支管进行原位消毒。

5.1.9  生物安全实验室防护区宜临近空调机房，使送、排风管道最短。

【条文说明】因生物安全柜、隔离器等设备往往具有较大排风量要求，使得防护区的送排风量往往较大，临近空调机房会缩短送、排风管道，降低初投资和运行费用，减少污染风险。空调机组如安装在技术夹层内应采取有效措施减振、降噪、防止漏水，同时应方便设备检修。

5.1.10生物安全实验室空调通风系统的风机应选用风压变化较大时风量变化较小的类型。

【条文说明】三级和四级生物安全实验室都是全新风系统，过滤器的阻力变化很快，如果采用普通空调系统常用的风机，随着系统阻力变化，会严重影响系统风量。因此，除了采取定风量措施外，也应采用风量随系统阻力变化较小的风机类型，即风机性能曲线陡的型号，有利于保持各个房间的压力梯度稳定。

- 5.2  送风系统

5.2.1  空气净化系统应设置粗、中、高三级空气过滤。

第一级是粗效过滤器，对于带回风的空调系统，粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处，全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内。

第二级是中效过滤器，宜设置在空气处理机组的正压段。

第三级是高效过滤器，应设置在系统的末端或紧靠末端，不得设在空调箱内。

对于全新风系统，宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。

【条文说明】系统设置三级过滤特别是末端设高效过滤器，这是国外同类标准也都要求的。生物安全实验室内高效过滤器的更换很麻烦，如果防护不当也容易发生意外。保证高等级的生物安全实验室有适当的洁净度级别，既可有效地保护实验对象，又可延长生物安全柜中和实验室中高效过滤器的使用寿命。另外，设置三级过滤可尽可能延长过滤器和空调机组内部件的使用寿命，在表冷器前加一道中效预过滤，对表冷器的保护非常重要。

5.2.2  送风系统新风口的设置应符合下列要求：

- 新风口应采取有效的防雨措施。

- 新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网，且易于拆装。

3、新风口应高于室外地面2.5m以上，同时应尽可能远离污染源。

【条文说明】空调系统的新风口要采取必要的防雨、防杂物、防昆虫及其它动物的措施。此外还应远离污染源，包括远离排风口，新风口高于地面2.5m以上是为了防止室外地面的灰尘进入系统，便于控制室内含尘浓度，延长高效过滤器使用寿命。

- 5.3  排风系统

5.3.1  三级和四级生物安全实验室排风系统的设置应符合下列规定。

1、排风必须与送风联锁，排风先于送风开启，后于送风关闭。

2、主实验室必须设置室内排风口，不得只利用生物安全柜或其它负压隔离装置作为房间排风出口。

3、操作过程中可能产生污染物外泄的设备必须设置带高效空气过滤器的局部负压排风装置，负压排风装置应有现场消毒、检漏措施。

4、生物安全实验室房间的排风管道可以兼作生物安全柜的排风管道。

5、排风系统与生物安全柜密闭连接时，应能保证生物安全柜的排风要求或负压要求。

6、生物安全柜与排风系统的连接方式应表5.3.1选用。

表5.3.1生物安全柜与排风系统的连接方式

| 生物安全柜 级别 |  | 工作口平均进风速度（m/s） | 循环风比例 （%） | 排风比例 （%） | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I级 |  | 0.38 | 0 | 100 | 密闭连接 |
| II级 | A1 | 0.38～0.50 | 70 | 30 | 可排到房间或设置局部排风罩 |
|  | A2 | 0.50 | 70 | 30 | 可排到房间或设置局部排风罩或密闭连接 |
|  | B1 | 0.50 | 30 | 70 | 密闭连接 |
|  | B2 | 0.50 | 0 | 100 | 密闭连接 |
| III级 |  | － | 0 | 100 | 密闭连接 |

7、排风机应设平衡基座，并应采取有效的减振降噪措施。

【条文说明】

1．为了保证实验室要求的负压，排风和送风系统必须可靠联锁，通过“排风先于送风开启，后于送风关闭”，力求始终保证排风量大于送风量，维持室内负压状态。

2．房间排风口是房间内安全的保障，如房间不设独立排风口，而是利用室内安全柜、通风柜之类的排风代替室内排风口，则由于这些“柜”类设备操作不当、发生故障等情况影响房间的稳定排风，造成房间内气流组织和正压的不稳定，是非常危险的。

3．操作过程中可能产生污染的设备包括离心机、真空泵等。

4．生物安全柜的排风可以单设排风系统，也可以和生物安全实验室各房间的排风系统合用一个系统。

5．室内排风量大小、如何与安全柜排风联锁，都应以柜内与室内之间保持负压为原则，即使在稳定状态下负压能够达到控制要求，但在运行工况转换过程中如果造成瞬间相反的压差，使柜内空气被吸出来，也是绝对不允许的。对于III级生物安全柜，排风系统应能保证安全柜的负压要求。

6．有些生物安全柜从结构上讲其排风可排放到房间内，有些则不行，本条对此作了规定。

5.3.2 三级和四级生物安全实验室的排风必须经过高效过滤器过滤后排放，高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气过滤器》GB 13554中的B类。

【条文说明】三级生物安全实验室的排风至少需要一道高效过滤器过滤，四级生物安全实验室的排风至少需要两道高效过滤器过滤，国外相关标准也都有此要求。如果生物安全实验室的排风发生致病因子泄漏将是最危险的，因此要求高效过滤器的效率不应低于B类。B类高效过滤器按《高效空气过滤器性能试验方法  透过率和阻力》GB 6165要求检验，在额定风量和20%额定风量下分别进行检验，其效率均应不低于99.99%。

5.3.3 三级和四级生物安全实验室的排风高效过滤器应设在室内排风口处，三级生物安全实验室有特殊要求时可设两道高效过滤器。四级生物安全实验室除在室内排风口处设第一道高效过滤器外，还必须在其后串联第二道高效过滤器，两道高效过滤器的距离不宜小于500mm。高效过滤器的位置与排风口结构应易于对过滤器进行安全更换。

【条文说明】当室内有致病因子泄漏时，排风口是污染最集中的地区，所以为了把排风口处污染降至最低，尽量减少污染管壁等其它地方，排风高效过滤器应就近安装在排风口处，不应安装在墙内或管道内很深的地方，以免对管道内部等不易消毒的部位造成污染。此外，过滤器的安装结构要便于对过滤器进行消毒和密闭更换。当于排风口后设两道高效过滤器时，为了便于检查第一道高效，应要求其与第二道高效之间保持不小于0.5m的距离，相似要求在加拿大标准中为0.4m。国外有规范中推荐可用高温空气灭菌装置代替第二道高效过滤器，但考虑到高温空气灭菌装置能耗高、价格贵，同时存在消防隐患，因此本规范没有采用。

5.3.4 三级和四级生物安全实验室排风管道的正压段不应穿越房间，排风机宜设于室外排风口附近。

【条文说明】为了使排风管道保持负压状态，排风机宜设于最靠近室外排风口的地方，以防万一泄漏不致污染房间。

5.3.5 三级和四级生物安全实验室应设置备用排风机，可自动切换，切换过程中应保持有序的

压力梯度和定向流。

【条文说明】生物安全实验室安全的核心措施，是通过排风保持负压，所以排风机是最关键的设备之一，必须有备用。为了保证正在工作的排风机出故障时，室内负压状态不被破坏，备用排风机必须能自动启动，使系统不间断正常运行。正常运行的概念是整个实验室区域（包括防护区和辅助工作区）应保持有序的压力梯度，气流从辅助工作区至防护区，由外向内保持定向流动。

5.3.6  生物安全实验室的排风量必须进行详细的设计计算。总排风量应包括围护结构漏风量、生物安全柜、离心机和真空泵等设备的排风量等。

【条文说明】负压是生物安全实验室安全措施的重要保证，负压是依靠排风量与送风量的风量差实现的，送风量可根据实验室换气次数、设备排风量要求计算得出，排风量的计算则应在送风量的基础上外加压差风量，应进行详细计算。总排风量的计算不仅要考虑围护结构的缝隙漏风，还要考虑生物安全柜、离心机、隔离器和真空泵等设备的排风量，这里指的是这些设备向室外的排风量，在室内循环的排风量不应计算在内。

5.3.7 三级和四级生物安全实验室防护区排风高效过滤器的安装应具备现场检漏条件。

【条文说明】防护区的排风是高级别生物安全实验室（三级和四级）安全措施的核心，如果排风过滤器有漏泄，就不能把住这道关，不仅排风形同虚设，而且更加危险，以至于此安全实验室也形同虚设了。所以，如果不能确认排风过滤器不漏，则此实验室不能启用。因此，排风过滤器的安装位置和条件必须使对它检漏成为可能。

5.3.8 三级和四级生物安全实验室应有能够调节排风或送风以维持室内压力和压差梯度稳定的措施。

【条文说明】生物安全柜等设备的启停、过滤器阻力的变化等运行工况的改变都有可能对空调通风系统的平衡造成影响。因此，系统设计时应考虑相应的措施来保证压力稳定。为了更好的节能，与GB 50346-2004版标准对应条款的内容相比，本条款增加了可通过调节送风以维持室内压力和压差梯度温度的措施。

5.3.9 三级和四级生物安全实验室室外排风口应设置在主导风的下风向（相对于新风口），与新风口的直线距离应大于12 m，应高于所在建筑物屋面2m以上。

【条文说明】排风口设置在主导风的下风向，与新风口的直线距离要求，都是为了避免排风口排出的气体被新风口重新吸入而污染新风。排风口高出所在建筑的屋面一定距离，可使排风尽快在大气中扩散稀释。

- 5.4  气流组织

5.4.1三级和四级生物安全实验室各区之间的气流方向应保证由辅助工作区流向防护区，辅助工作区与室外之间宜设一间正压缓冲室。

【条文说明】生物安全实验室需要适度洁净，这主要考虑对实验对象的保护、过滤器寿命的延长、精密仪器的保护等，特别是针对我国大气尘浓度比国外发达国家较高的情况，所以本规范对生物安全实验室有洁净度级别要求。但是在我国大气尘浓度条件下，当由室外向内一路负压时，实践已证明很难保证内部需要的洁净度。即使对于一般实验室来说，也很难保证内部的清洁，特别是在多风季节或交通频繁的地区。如果在辅助工作区与室外之间设置一间正压洁净房间，就可以花不多的投资而解决上述问题，既降低了系统的造价，又能节约运行费用。该正压洁净房间可以是更衣室、换鞋室或其他房间，如果有条件，也可单独设置正压洁净缓冲室。正压洁净房间会不会发生污染物外流呢？由于是在辅助工作区，根本不可能在此处操作什么污染源，也不可能造成污染物外流。正压洁净室的压力只要对外保持微正压即可。

5.4.2 三级和四级生物安全实验室内各种设备的位置应有利于气流由被污染风险低的空间向被污染风险高的空间流动，最大限度减少室内回流与涡流。

【条文说明】生物安全实验室内的“污染”空间，主要在安全柜、隔离器等操作位置，而“清洁”空间主要在靠门一侧。一般把房间的排风口布置在生物安全柜及其它排风设备同一侧。

5.4.3 生物安全实验室气流组织宜采用上送下排方式，送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度，饲养大动物的生物安全实验室气流组织宜采用上送上排方式。

【条文说明】与GB50346-2004相比，本规范对生物安全实验室上送下排的气流组织形式的要求由“应”改为“宜”，这主要是考虑一些大动物实验室，房间下部卫生条件较差，需要经常清洗，不具备下排风的条件，并不是说上送下排这种气流组织形式不好，理论及实验研究结果均表明上送下排气流组织对污染物的控制远优于上送上排气流组织形式，因此在进行高级别生物安全实验室气流组织设计时仍应优先采用上送下排方式，当不具备条件时可采用上送上排。在进行通风空调系统设计时，对送风口和排风口的位置要精心布置，使室内气流合理，尽可能减少气流停滞区域，确保室内可能被污染的空气以最快速度流向排风口。

5.4.4 在生物安全柜操作面或其它有气溶胶产生地点的上方附近不得设送风口。

【条文说明】送风口有一定的送风速度，如果直接吹向生物安全柜或其它可能产生气溶胶的操作地点上方，有可能破坏生物安全柜工作面的进风气流，或把带有致病因子的气溶胶吹散到其它地方而造成污染。送风口的布置应避开这些地点。

5.4.5 高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域，单侧布置，不得有障碍。

【条文说明】排风口单侧布置，这和普通洁净室要求两侧回风是完全不同的，单侧也可能是在一个角上，也可能是在一面或一段墙上的下侧。主要是为了满足实验室内气流由“清洁”空间流向“污染”空间的要求。

5.4.6 气流组织上送下排时，高效过滤器排风口下边沿离地面不宜低于0.1m，且不宜高于0.15m；上边沿高度不宜超过地面之上0.6m。排风口排风速度不宜大于1m/s。

【条文说明】室内排风口高度必须低于工作面，这是一般洁净室的通用要求，如洁净手术室即要求回风口上侧离地不超过0.5m，为的是不使污染的回（排）风气流从工作面上（手术台上）通过。考虑到生物安全实验室排风量大，而且工作面也仅在排风口一侧，所以排风口上边的高度放松到距地0.6m。

- 5.5 空调净化系统的部件与材料

5.5.1 送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。

【条文说明】凡是生物洁净室都不允许用木框过滤器，是怕长霉菌，生物安全实验室也应如此。

5.5.2 需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作，应为整体焊接。

【条文说明】排风管道是负压管道，有可能被致病因子污染，需要定期进行消毒处理，室内也要常消毒排风，因此需要具有耐腐蚀、耐老化、不吸水特性。对强度也应有一定要求。

5.5.3 排风气密阀应设在排风高效过滤器和排风机之间。排风机外侧的排风管上室外排风口处应安装保护网和防雨罩。

【条文说明】为了保护排风管道和排风机，要求排风机外侧还应设防护网和防雨罩。排风气密阀和送风管道的气密阀对应，便于系统消毒操作。另外在空调系统停止运行期间，送风和排风气密阀的关闭可有效保护空调通风系统。

5.5.4 空调设备的选用应满足下列要求：

1、不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时，通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.0m/s。

2、各级空气过滤器前后应安装压差计，测量接管应通畅，安装严密。

3、宜选用干蒸汽加湿器。

4、加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的距离。

5、在空调机组内保持1000Pa的静压值时，箱体漏风率应不大于2%。

6、消声器或消声部件的材料应能耐腐蚀、不产尘和不易附着灰尘，其填充材料不应使用玻璃纤维及其制品。

7、高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀。

8、送、排风系统中的各级过滤器应采用一次抛弃型。

【条文说明】本条款对生物安全实验室空调设备的选用进行了规定。

1．淋水式空气处理因其有繁殖微生物的条件，不能用在生物洁净室系统，生物安全实验室更是如此。由于盘管表面有水滴，风速太大易使气流带水。

2.为了随时监测过滤器阻力，应设压差计。

3．从湿度控制和不给微生物创造孳生的条件方面考虑，如果有条件，推荐使用干蒸汽加湿装置加湿，如干蒸汽加湿器、电极式加湿器、电热式加湿器等。

4．为防止过滤器受潮而有细菌繁殖，并保证加湿效果，加湿设备应和过滤段保持足够距离。

7．高效过滤器的外框及其紧固件均应考虑耐消毒气体侵蚀问题。

8．由于清洗、再生会影响过滤器的阻力和过滤效率，所以对于生物安全实验室的空调通风系统送风用过滤器用完后不应清洗、再生和再用，而应按有关规定直接处理。

对于排风过滤器，则必须消毒后，由经过严格训练的专业人员进行拆卸，密封后，经高压消毒灭菌，焚烧处理。

- 6 给水排水和气体供应

- 6.1一般要求

6.1.1 生物安全实验室的给排水干管、气体管道的干管，应敷设在技术夹层内。生物安全实验室防护区应少敷设管道，与本区域无关管道不应穿越。引入BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2防护区内的管道宜暗敷，引入BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区内的管道宜明敷。

【条文说明】生物安全实验室的楼层布置由下至上一般为下设备层、下技术夹层、实验室工作层、上技术夹层、上设备层。为了便于维护管理、检修，干管应敷设在上下技术夹层内，同时最大限度地减少实验室防护区内的管道。为了便于对BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室内的给水排水和气体管道进行清洁、维护和维修，引入BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区内的管道宜明敷。BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2摆放的实验室台柜较多，水平管道可敷设在实验台柜内，立管可暗装布置在墙板、管槽、壁柜或管道井内。暗装敷设管道可使实验室使用方便、清洁美观。

6.1.2给排水管道穿越生物安全实验室围护结构处应设可靠的密封装置，密封装置的气密性应能满足所在区域的气密性要求。

【条文说明】穿管道的密封装置是保证实验室达到生物安全要求的重要措施，本条主要是指通过采用可靠密封装置的措施保证围护结构的严密性，即维护实验室正常负压、定向气流和洁净度。防止气溶胶向外扩散。如：a.防止化学熏蒸时未灭活的气溶胶和化学气体泄漏，并保证气体浓度不因气体逸出而降低。b.异常状态下防止气溶胶泄漏。实践证明高等级生物安全实验室采用密封元件或套管等方式是行之有效的。

6.1.3进出生物安全实验室的给水排水和气体管道系统应不渗漏、耐压、耐温、耐腐蚀。实验室内应有足够的清洁、维护和维修明露管道的空间。

【条文说明】管道泄漏是实验室最可能发生的风险之一，须特别重视。管道材料可分为金属和非金属两类。用无规共聚聚丙烯（PP-R）、耐冲击共聚聚丙烯（PP-B）、氯化聚氯乙烯（CPVC）等制造的管道可以用于多数消毒剂，但其耐热性不如金属管材。304不锈钢管不耐氯和腐蚀性消毒剂，316L不锈钢的耐腐蚀能力较强。管道的类型包括单层和双层，如输送液氮等低温液体的管道为真空套管式。真空套管为双层结构，两层管道之间保持真空状态，以提供良好的隔热性能。

6.1.4生物安全实验室若使用高压气体或可燃气体，应有相应的安全措施，应符合国家、地方的相关规定和要求。

【条文说明】本条要求使用高压气体或可燃气体的实验室应有相应的安全保障措施。可燃气体易燃易爆，危害性大，可能发生燃烧爆炸事故，且发生事故时波及面广，危害性大，造成的损失严重。为此根据实验室的工艺要求，设置高压气体或可燃气体时，必须满足国家、地方的相关规定。

例如，应满足GB16912-1997《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》、《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）等标准和法规的要求。高压气体和可燃气体钢瓶的安全使用要求主要有以下几点：a.应该安全地固定在墙上或坚固的实验台上，以确保钢瓶不会因为自然灾害而移动。b.运输时必须戴好安全帽，并用手推车运送。c.大储量钢瓶应存放在与实验室有一定距离的适当设施内，存放地点应上锁并适当标识；在存放可燃气体的地方，电气设备、灯具、开关等均应符合防爆要求。d.不应放置在散热器、明火或其他热源或会产生电火花的电器附近，也不应置于阳光下直晒。e.气瓶必须联接压力调节器，经降压后，再流出使用，不要直接联接气瓶阀门使用气体。f.易燃气体气瓶，经压力调节后，应装单向阀门，防止回火。g.每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，最小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。应尽量使用专用的气瓶安全柜和固定的送气管道。需要时，应安装气体浓度监测和报警装置。

- 6.2给水

6.2.1生物安全实验室给水管道应设置倒流防止器或其它有效的防止回流污染的措施，并且这些装置应设置在辅助工作区。ABSL-3和BSL-4/ABSL-4宜设置断流水箱，水箱容积宜按一天的用水量进行计算。

【条文说明】本条是为了防止生物安全实验室在给水供应时可能对其他区域造成回流污染。防回流装置是在给水、热水、纯水供水系统中能自动防止因背压回流或虹吸回流而产生的不期望的水流倒流的装置。防回流污染产生的技术措施一般可采用空气隔断、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。

BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2和BSL-3实验室工作人员在停水的情况下可完成实验安全退出，故不考虑市政停水对实验室的影响。对于ABSL-3和BSL-4/ABSL-4实验室，在城市供水可靠性不高、市政供水管网检修等情况下，设置断流水箱储存一定容积的实验区用水可满足实验人员和实验动物用水，同时断流水箱的空气隔断也能防止对其他区域造成回流污染。对于高等级生物安全实验室，设计时应进行风险评估，确定是否采用断流水箱及水箱的容积大小。

6.2.2 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区的给水管路应以主实验室为单元设置截止阀和止回阀。

【条文说明】以主实验室为单位设置检修阀门，是为了满足检修时不影响其他实验室的正常使用。因为BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区内的各实验室实验性质和实验周期不同，为防止各实验室给水管道之间串流，应以主实验室为单元设置止回阀。

6.2.3 BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2应设洗手装置，宜设置在靠近实验室的出口处。BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4的洗手装置应设在主实验室出口处，对于用水的洗手装置的供水应采用非手动开关。

【条文说明】实验人员在离开实验室前应洗手，从合理布局的角度考虑，宜将洗手设施设在实验室的出口处。如有条件尽可能采用流动水洗手，洗手装置应采用非手动开关，如：感应式、肘开式或脚踏式，这样可使实验人员不和水龙头直接接触。洗手池的排水与主实验室的其他排水通过专用管道收集至污水处理设备，集中消毒灭菌达标后排放。如实验室不具备供水条件，可用免接触感应式手消毒器作为替代的装置。

6.2.4 BSL-2/ABSL-2、BSL-3/ABSL-3和BSL-4/ABSL-4应设紧急冲眼装置。BSL-1/ABSL-1实验室内操作刺激或腐蚀性物质时，应在30m内设紧急冲眼装置，必要时应设紧急喷淋装置。

【条文说明】本条是考虑到BSL-2/ABSL-2、BSL-3/ABSL-3和BSL-4/ABSL-4实验室中有酸、苛性碱、腐蚀性、刺激性等危险化学品溅到眼中的可能性，如发生意外能就近、及时进行紧急救治，故在以上区域的每个主实验室内应设置紧急冲眼装置。冲眼装置应是符合要求的固定设施或是有软管连接于给水管道的简易装置。在特定条件下，如实验仅使用刺激较小的物质，洗眼瓶也是可接受的替代装置。

BSL-1/ABSL-1应保证每个使用危险化学品地点的30m有可供使用的紧急冲眼装置。是否需要设紧急淋浴装置应根据风险评估的结果确定。

6.2.5 ABSL-3、BSL-4/ABSL-4淋浴间应根据工艺要求设置强制淋浴装置。

【条文说明】本条是为了保证实验人员的职业安全，同时也保护实验室外环境的安全。设计时，根据风险评估和工艺要求，确定是否需设置强制淋浴。该强制淋浴装置设置在靠近核心工作间的外防护服更换间和内防护服更换间之间的淋浴间内，由自控软件实现其强制要求。

6.2.6大动物生物安全实验室及需要对笼具、架进行冲洗的动物实验室应设高压冲洗水枪及卷盘。

【条文说明】如牛、马等动物是开放饲养在大动物实验室内的，故需要对实验室的墙壁及地面进行清洁。对于中、小动物实验室，应有装置和技术对动物的笼具、架及地面进行清洁。采用高压冲洗水枪及卷盘是清洁动物实验室的有效装置，国外的动物实验室通常都配备。但设计中应考虑使用高压冲洗水枪存在虹吸回流的可能，可设真空破坏器避免回流污染。

6.2.7 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4的给水管路应涂上区别于一般水管的醒目的颜色。

【条文说明】为了防止与其他管道混淆，除了管道上涂醒目的颜色外，也可采用挂牌的做法，注明管道内流体的种类、用途、流向等。

6.2.8室内给水管材宜采用不锈钢管、铜管或无毒塑料管，管道宜采用可靠的方式连接。

【条文说明】本条对室内给水管的材质提出了要求。管道泄漏是实验室最可能出现的问题之一，应特别重视。管道材料可分为金属和非金属两类，设计时需要特别注意管材的壁厚、承压能力、工作温度、膨胀系数、耐腐蚀性等参数。从生物安全的角度考虑，对管道连接有更高的要求，除了要求连接方便，还应该要求连接的密闭性和耐久性。

- 6.3 排水

6.3.1 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4可在防护区内有排水功能要求的地面设置地漏，其他地方不宜设地漏。大动物房和解剖间等处的密闭型地漏内应带活动网框，活动网框应易于取放及清理。

【条文说明】BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区内有排水功能要求的地面如：淋浴间、动物房、解剖间、大动物停留的走廊处可设置地漏。

密闭型地漏带有密闭盖板，排水时其盖板可人工打开，不排水时可密闭，可以内部不带水封，地漏下设存水弯。对于排水中挟有易于堵塞的杂物时，如大动物房、解剖间的排水，应采用内部带有活动网框的密闭型地漏拦截杂物，排水完毕后取出网框清理。

6.3.2 构造内无存水弯的卫生器具与排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。根据压差要求设置存水弯和地漏的水封深度。排水管道水封处必须保证充满水或消毒液。

【条文说明】本条规定是对生物安全的重要保证，必须严格执行。存水弯、水封盒等能有效地隔断排水管道内的有毒有害气体外窜，从而保证了实验室的生物安全。存水弯水封必须保证一定深度，考虑到实验室压差要求、水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压变化等因素，国外规范推荐水封深度为150mm。严禁采用活动机械密封代替水封。实验室后勤人员需要根据使用地漏排水和不使用地漏排水的时间间隔和当地气候条件，主要是根据空气干湿度、水封深度确定水封蒸发量是否使存水弯水封干涸，定期对存水弯进行补水或补消毒液。

6.3.3 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区内不在同一房间的卫生器具不应共用存水弯。

【条文说明】本条规定的目的是防止两个不同区域的空气通过器具排水管的连接互相串通，以致可能产生的病毒传染。

6.3.4 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区的排水应通过专门的管道收集至独立的装置中进行消毒灭菌处理。

【条文说明】BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区废水（包括BSL-4/ABSL-4防护区内的高压灭菌器的冷凝水）的污染风险是最高的，故必须集中收集进行有效的消毒灭菌处理。设计时应充分考虑排水管的坡度和存水弯的深度，保证排水系统安全可靠运行。

6.3.5 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区的实验室应设独立的排水支管，并应安装阀门。

【条文说明】每个实验室进行的实验性质不同，实验周期不一致，按实验室设置排水支管及阀门可保证在某一实验室进行维修和清洁时，其他实验室可正常使用。安装阀门可隔离需要消毒的管道以便实现原位消毒，其管道、阀门应耐热和耐化学消毒剂腐蚀。

6.3.6消毒灭菌装置宜设在最低处，便于污水收集和检修。

【条文说明】本条是关于消毒灭菌装置安装位置的要求。目的在于防护区污染的废水能通过重力自流排至实验建筑的最低处，同时尽可能减少废水管道的长度。

6.3.7 ABSL-2防护区污水的消毒灭菌装置可采用化学消毒或高温灭菌消毒方式。BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4防护区污水的消毒灭菌装置应采用高温灭菌消毒方式。应对消毒灭菌效果进行监测，以确保排放前达到有关排放标准。

【条文说明】本条是对实验室排水处理的要求。实验室应以风险评估为依据，确定实验室排水的消毒灭菌方法。应对消毒灭菌效果进行监测并保存记录，确保每次消毒灭菌处理安全可靠。处理后的污水排放应达到环保的要求，需要监测相关的排放指标，如化学污染物、有机物含量等。

6.3.8高温批式灭菌处理设备应有废水均匀灭菌措施、固液分离装置、过压保护装置、清洗消毒措施、冷却措施，以保护环境与人员的安全。应明确处理的温度、压力、时间对被灭菌微生物有效。

6.3.9生物安全实验室排水系统上的通气管口应单独设置，不得接入空调通风系统的排风管道。BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4通气管口应设高效过滤器或其他可靠的消毒装置，同时应使通气管口四周的通风良好。

【条文说明】此条是为了防止排水系统和空调通风系统互相影响。排风系统的负压会破坏排水系统的水封，排水系统的气体也有可能污染排风系统。根据风险评估确定ABSL-3和BSL-4/ABSL-4排水系统的通气管口是否需设两级高效过滤器。通气管应配备与排风高效过滤器相当的高效过滤器，且耐水性能好。高效过滤器可实现原位消毒，其设置位置应便于操作及检修，宜与管道垂直对接，便于冷凝液回流。

6.3.10 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4辅助工作区的排水，应采取适当处理措施，并进行监测，以确保排放到市政管网之前达到排放要求。

【条文说明】本条是关于实验室辅助工作区排水的要求。辅助区虽属于相对清洁区，但仍需在风险评估的基础上确定是否需要采取处理。通常这类水可归为普通污废水，可直接排入室外进综合污水处理站处理。综合污水处理站的处理工艺可根据源水的水质不同采用不同的处理方式，但必须有化学消毒的设施，消毒剂宜采用次氯酸钠、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠或其他消毒剂。当处理站规模较大并采取严格的安全措施时，可采用液氯作为消毒剂，但必须使用加氯机。

综合污水处理主要是控制理化和病源微生物指标达到排放标准的要求，实验室应监测相关指标。

6.3.11 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4排水管线宜明设，并与墙壁保持一定距离便于检查维修。

【条文说明】排水管道明设或设透明套管，是为了更容易发现泄漏等问题。

6.3.12 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4的排水管应采用不锈钢或其他合适的管材、管件。排水管材、管件应满足强度、温度、耐腐蚀等性能要求。

- 6.4气体供应

6.4.1生物安全实验室的专用气体宜由高压气瓶供给，气瓶应设在辅助工作区，通过管道输送到各个用气点，并应对其进行监控。不应将不相容的气体或液体放在一起。

【条文说明】气瓶应设在辅助工作区便于维护管理，避免了放在防护区时搬出要消毒的麻烦。

6.4.2所有供气管穿越防护区处应安装防回流装置，用气点应根据工艺要求设置过滤器。所有排气管穿越防护区处应设高效过滤器。

【条文说明】本条是为了防止气体管路被污染，同时也使供气洁净度达到一定要求。

6.4.3 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4若有真空装置，应有防止真空装置的内部被污染的措施；应将真空装置安装在实验室内。

【条文说明】本条是关于防止真空装置内部污染和器安装位置的要求。真空装置是实验室常用的设备，当用于高等级生物安全实验室时，应采取措施防止真空装置的内部被污染，如在真空管道上安装相当于HEPA过滤器效率的过滤装置，防止气体污染；加装缓冲瓶防止液体污染。要求将真空装置安装在从事实验活动的房间内，是为了避免将可能的污染物抽出实验区域外。

6.4.4正压服型生物安全实验室应同时配备紧急支援气罐，紧急支援气罐的供气时间应不少于60 min/人。

【条文说明】具有生命支持系统的正压服是一套高度复杂和要求极为严格的系统装置，如果安装和使用不当，存在着使人窒息等重大危险。为防意外，实验室还应配备紧急支援气罐，作为生命支持供气系统发生故障时的备用气源，供气时间应不少于60 min/人。实验室需要通过评估确定总备用量，通常可按实验室发生紧急情况时可能涉及的人数进行设计。

6.4.5供呼吸使用的气体的压力、流量、含氧量、温度、湿度、有害物质的含量等应符合职业安全的要求。

【条文说明】本条是为了保证实验人员的职业安全。

7  电气

7.1  配电

7.1.1 生物安全实验室必须保证用电的可靠性。三级生物安全实验室应按一级负荷供电，当按一级负荷供电有困难时，应设置不间断电源。四级生物安全实验室必须按一级负荷供电，并设置不间断电源和自备发电设备。

【条文说明】四级生物安全实验室一般都是独立建筑，而三级及以下生物安全实验室可能不是独立建筑而是建设在实验楼的某层，无论实验室是独立建筑还是包含在其中，因为建筑中的生物安全实验室的存在，这类建筑均要求按生物安全实验室的用电重要性供电。

7.1.2 三级和四级生物安全实验室中一级负荷中特别重要负荷，应设置应急电源。

【条文说明】特别重要负荷包括生命支持系统、化学淋浴系统、出入控制系统、气密门充气系统、生物安全柜、送风机和排风机、照明、自控系统、监视和报警系统、动物隔离器。

7.1.3 三级和四级生物安全实验室应设置独立于正常电源的发电机组和不间断电源装置作为自备应急电源，保障不间断电力供应总时间不少于30min。生命支持系统不间断电力供应不少于60min。

【条文说明】应急电源要根据设备或系统允许中断供电时间选择，快速自启动应急发电机组允许中断供电时间为15~30s，不间断电源装置（UPS）适用于连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电。在特别重要负荷中有些设备的功率较大，单独采用UPS经济性较差，因此需要UPS与发电机组配合使用，当一路供电出现故障时，UPS立即投入并至少维持全负荷15分钟供电，在UPS供电时间内发电机组启动然后转入发电机组供电，发电机组至少再延续供电15min，保障不间断电力供应总时间不少于30min。但生命支持系统不间断电力供应不少于60min，这是为了保证实验人员能在60min内顺利撤离至安全地带。

7.1.4 不间断电源装置应按设备的允许供电间隙选择，应保证房间压力的稳定。

【条文说明】在线式UPS用于不允许供电间隙或停电间隙会造成系统复位或重启的设备如计算机，后备式可以用于允许供电间隙的设备如送排风机、动物隔离器等。送排风机均为三相设备，三相在线式UPS要比后备式贵很多，因此要根据设备允许供电间隙选择，避免浪费。当送排风机设置变频器时，由于变频器的特性断电后再上电会重新启动，虽然风机由于具有机械惯性不会马上停止，如果变频器参数设置不合理则其重启可能会造成风机的不稳定，因此这类这类设备选择不间断电源时需要特别注意。

7.1.5生物安全实验室应设有专用配电箱。三级和四级生物安全实验室的专用配电箱应设在该实验室的防护区外。

【条文说明】配电箱是电力供应系统的关键节点，对保障电力供应的安全至关重要。实验室的配电箱应专用，应设置在实验室辅助工作区，其放置位置应考虑人员误操作的风险、恶意破坏的风险及受潮湿、水灾侵害等的风险，可参照GB50052《供配电系统设计规范》的相关要求。

7.1.6生物安全实验室内应设置足够数量的固定电源插座，重要电源插座回路应单独回路配电，且宜设置漏电检测报警装置。

【条文说明】生物安全实验室内固定电源插座数量一定要多于使用设备，避免多台设备共用1个电源插座。重要电源插座回路是指当漏电保护动作断电造成的实验中断会造成损失的回路，这样的重要回路需要评估损失的严重性，当造成严重损失时需要取消漏电保护而设置漏电检测报警装置，报警信号需要传送至实验室和控制室，工作人员可以根据报警情况及时处理，避免因漏电动作造成断电而产生的损失。

7.1.7 三级和四级生物安全实验室配电管线应采用金属管敷设，穿过墙和楼板的电线管应加套管或采用专用电缆穿墙装置，套管内用不收缩、不燃烧材料密封。应根据生物安全级别确定贯穿墙密封的严密程度，以符合不同的气密型式试验要求。

【条文说明】施工要求，二次密封是为了保证穿墙电线管与实验室以外区域物理隔离，实验室内有压力要求的区域不会因为电线管的穿过造成压力泄露。

7.1.8 为三级和四级生物安全安全实验室配置的送风机和排风机应设置保护装置，并应具有紧急声光报警功能，使工作人员立即得到通知。

【条文说明】由于三级和四级生物安全实验室洁净要求使得送风机和排风机需要稳定运行，以保障实验室的压力梯度要求，因此当送、排风机设置的保护装置，如运行电流超出热保护继电器设定值时，热保护继电器会动作，寒冷地区设置的防冻报警等，常规做法是将此动作作为切断风机电源使之停转，但如果有很严格的压力要求时，风机停转会造成很严重的后果，根据《低压配电设计规范》第4.3.5条规定，应允许风机带故障运行一段时间，此信号作为报警信息立即通知工作人员现场处理。

7.2  照明

7.2.1 BSL-3/ABSL-3和BSL-4/ABSL-4室内照明灯具宜采用吸顶式密闭洁净灯，并且具有防水功能。实验室核心工作间的照度应避免强烈反光，其他区域的照度应不低于200lx。

【条文说明】为了满足工作的需要，实验室应具备适宜的照度，避免过强的光线和光反射。吸顶式防水洁净照明灯表面光洁、不易积尘、耐消毒，适于在生物安全实验室中使用。

7.2.2 三级和四级生物安全实验室应设置不少于30分钟的应急照明及紧急发光疏散指示标志。

【条文说明】为了满足应急之需应设置应急照明系统，紧急情况发生时工作人员需要对未完成的实验进行处理，需要维持一定时间正常工作照明，此照明为安全照明。当处理工作完成后，人员需要安全撤离，其出口、通道应设置疏散照明。安全照明为特别重要负荷，除双路供电外还应设置第3路电源，持续时间应保证至少30min。疏散照明按一级负荷进行常规设置。

7.2.3  三级和四级生物安全实验室的入口应有实验室工作状态的文字或灯光讯号显示。主实验室缓冲间入口处应设置主实验室工作状态的显示装置。

【条文说明】如果实验室设置在楼内某个区域，在进入实验室的入口应设置显示目前实验室工作状态的文字或灯光显示；主实验室缓冲间入口可以采用文字显示或指示灯。

7.3  自动控制

7.3.1  自动控制系统应能保证各房间之间定向流方向的正确及压差的稳定。

【条文说明】自动控制系统最根本的任务就是需要任何时刻均能自动调节以保证实验室关键参数的正确性，生物安全实验室进行的实验都有危险，因此无论控制系统采用何种设备，何种控制方式，前提是要保证实验环境不会威胁到实验人员，不会将威胁源泄露到外部环境中。

7.3.2 三级和四级生物安全实验室的送风机和排风机应将保护装置报警信号接入控制系统，当出现报警时应设置人工确认故障功能，确认后自控系统应自动转入相应处理程序。

【条文说明】此条与7.1.10对应，明确了热保护继电器、变频器、防冻等报警信号接入自控系统后，自控系统应如何处理，确认后自控系统应自动转入相应处理程序，如延长合理时间后无人工确认故障则应立即转入自动保护程序。转入保护程序后应立即发出声光报警，提示实验人员安全撤离。延时时间应根据设备因为延时可能造成的损伤而决定，一般风机热继电器信号报警延时3分钟，变频器故障延时2分钟，防冻报警延时2分钟，风压差报警延时5分钟。需要人工确认报警是为了人工排除误动作，监视备用排风机切换过程的压力梯度等安全参数是否符合要求，以及进入保护程序后人员安全撤离。

7.3.3三级和四级生物安全实验室的送风机和排风机应设置风压差检测装置，当压差低于正常值时发出声光报警，此报警信号应及时通知设备管理人员。

【条文说明】在空调机组的送风段及排风箱的排风段设置压差传感器，设置压差报警是为了实时监测风机是否正常运转，有时风机皮带轮长期磨损造成风机丢转现象，虽然风机没有停转但送、排风量已不足，风压不稳直接导致房间压力梯度震荡，监视风机压差能有效防止故障的发生。

7.3.4 当空调机组设置电加热装置时应设置送风机有风检测装置，并在电加热段设置监视温度的传感器，压差信号及温度信号应与电加热连锁，声光报警信号应及时通知设备管理人员。

【条文说明】本条要求是对使用电加热的双重保护，压差信号是自控系统设置的保护，温度信号是手动设置的保护，当送风机无风时或温度超出设定值时均应立即切断电加热电源，保证设备安全性。

7.3.5 三级和四级生物安全实验室设置的穿透防护屏障的室内压差传感器采样管应配备与高效过滤器过滤效率相当的过滤装置。

【条文说明】因为实验室有严格的压力要求，由于压差传感器的取样管会穿透房间，因此如果取样管没有过滤装置，就无法保证室内室外空气不经过滤直接进入实验室。（此条为四级实验室通风空调系统的核查内容，但由于传感器是自控专业选型，因此应在这里提出）。

7.3.6 三级和四级生物安全实验室应设置压力梯度、温湿度、连锁等控制、报警和参数历史数据存贮显示，控制向应设于防护区外。

【条文说明】保证各个区域在不同工况时的压差及压力梯度稳定，方便管理人员随时查看实验室参数历史数据。

7.3.7 三级和四级生物安全实验室的空调通风设备应能自动和手动控制，应急手动应有优先控制权，且应具备硬件连锁功能。

【条文说明】应急手动是用于立即停止空调通风系统的，应由监控系统的管理人员操作，因此宜设置在中控室，当发生紧急情况时，管理人员可以根据情况判断是否立即停止系统运行。

7.3.8 自控系统报警信号应按重要参数和一般参数设置为声光报警和显示报警。紧急报警应为声光同时报警，应可以向实验室内外人员同时发出紧急警报；应在实验室核心工作间内设置紧急报警按钮。

【条文说明】报警方案的设计异常重要，原则是不漏报、不误报、分轻重缓急、传达到位。人员正常进出实验室导致的压力波动等不应立即报警，可将此报警响应时间延迟约30s（人员开、关门通过所需的时间），30s后压力梯度持续丧失才应判断为故障而报警。一般报警指暂时不影响安全，实验活动可持续进行的报警，如过滤器阻力的增大、风机正常切换、温湿度偏离正常值等；紧急报警指对安全有影响，需要考虑是否让实验活动终止的报警，如实验室出现正压、压力梯度持续丧失、风机切换失败、停电、火灾等。

当出现无论何种异常时，中控系统应有即时提醒，不同级别的报警信号要易区分。紧急报警应设置为声光报警，声光报警为声音和警示灯闪烁相结合的方式报警。报警声音信号不宜过响，以能提醒工作人员而又不惊扰工作人员为宜。监控室和实验室核心工作间内应安装声光报警装置，报警显示应始终处于监控人员可见和易见的状态。实验室核心工作间内应设置紧急报警按钮，以便需要时实验人员可向监控室发出紧急报警。

7.3.9 在空调通风系统未运行时，送、排风管上的气密阀应处于常闭状态。

【条文说明】未运行时要求气密阀处于关闭状态时为了保持房间的洁净以及方便房间的消毒作业。

7.3.10 自控系统应视需要设置或预留接口。

【条文说明】自控系统预留接口是指与其他弱电系统如安全防范系统、火灾报警系统等，或机电设备自备的控制系统如冷水机组等。因为一旦其它弱电系统发生报警如入侵报警、火灾报警等，自控系统能及时有效的将此信息通知设备管理人员，及时采取有效措施。

7.3.11 三级和四级生物安全实验室应在有负压控制要求的房间入口的显著位置，安装显示房间负压状况的压力显示装置和控制区间提示。

【条文说明】应在有负压控制要求的房间入口的显著位置，安装物理压力显示装置，如红油压差计等，既直观又可靠，目的是使人员在进入房间前再次确认房间之间的压差情况，做好思想准备和执行相应的方案。读者应注意，此处应监测房间之间的相对压差。

7.3.12 三级和四级生物安全实验室应设送排风系统正常运转的标志，当排风系统运转不正常时应能报警。备用排风机组应能自动投入运行，同时应发出报警信号。

【条文说明】送排风系统正常运转标志可以在送排风机控制柜上设置指示灯及在中控室监视计算机上设置显示灯，当其运行不正常时应能发出声光报警，在中控室的设备管理人员能及时得到报警。

7.3.13 三级和四级生物安全实验室的送风和排风系统必须可靠联锁，空调通风系统开机顺序应符合5.3.1的要求。

【条文说明】实验室出现正压和气流反向是最严重的通风错误，将可能导致实验室内有害气溶胶的外溢，危害人员健康及环境。实验室应建立有效的控制机制，合理安排送排风机启动和关闭时的顺序和时差，同时考虑生物安全柜等安全隔离装置及密闭阀的启、关顺序，有效避免实验室和安全隔离装置内出现正压和倒流的情况发生。为避免人员误操作，应建立自动联锁控制机制，尽量避免完全采取手动方式操作。

7.3.14 系统启动和停机过程应采取措施防止实验室内负压值超出围护结构和有关设备的安全范围。

【条文说明】实验室的排风系统是室内维持负压的关键环节，其运行必须可靠。因而，实验室须有备用排风机，当在用风机出现故障时，备用风机应自动启动，避免实验室出现正压和气流反向。在启动备用风机的过程中，应可保持实验室的压力梯度有序，不影响定向气流。如果排风系统出现不可控制的故障，应立即关闭送风，必要时，关闭生物密闭阀。

当送风系统出现故障时，如无避免实验室负压值过大的措施，实验室的负压值将显著增大，影响实验室人员的安全，可能导致生物安全柜等安全隔离装置空气倒流，甚至会使围护结构开裂，破坏围护结构的完整性，所以也必须有机制控制实验室内的负压程度。可通过设置备用送风机或补偿通气管路等方式实现。如果设置补偿通气管路，需要时，应在管路上设置高效过滤器和生物密闭阀。

实验室应识别哪些设备或装置的启停、运行等会造成实验室压力波动，及其交互关系，将确保生物安全柜、负压排风柜（罩）等局部排风设备与实验室送排风系统之间的压力关系和必要的稳定性以及在启动、运行和关停过程中保持有序的压力梯度作为目标，设计联锁控制方案。

7.3.15三级和四级生物安全实验室应设装置连续监测送排风系统高效过滤器的阻力，需要时，及时更换高效过滤器。

【条文说明】高效过滤器是高级别生物安全实验室最重要的二级防护设备，阻止有害生物因子进入环境，必须保证其性能正常。通过连续监测送排风系统高效过滤器的阻力，可实时观察高效过滤器阻力的变化情况，便于及时更换高效过滤器。当过滤器的阻力显著下降时，应考虑高效过滤器破损的可能。对于实验室设计者而言，重点需要考虑的是阻力监测方案，因为每个实验室高效过滤器的安装方案不同。例如在核心工作间挑选一组送排风高效过滤器安装压差传感器，其信号接入自控系统，或采用安装带有指示的压差仪表，人工巡视监视等，不管采用何种监视方案，其压差监视应能反应高效过滤器阻力的变化。

7.4  安全防范

7.4.1 四级实验室的建筑周围应设置安防系统。三级和四级生物安全实验室应设门禁控制系统，应保证只有获得授权的人员才能进入实验室。

【条文说明】无论四级是独立建筑还是建在建筑之中，其重要性使得其建筑周围都应设置安防系统，防止有意或无意接近建筑。实验室门禁指实验室的总入口，对一些功能复杂的实验室，也可根据需要安装二级门禁系统。常用的门禁有电子信息识别、数码识别、指纹识别和虹膜识别等方式，实验室应选用安全可靠、不易破解、信息不易泄露的门禁系统，保证只有获得授权的人员才能进入实验室。门禁系统应可记录进出人员的信息和出入时间等。

7.4.2 主实验室和缓冲室的门多于一扇时，应采取互锁措施。

【条文说明】互锁主要是为了解决不同压力的房间门同时打开造成压力混乱的情况，互锁后能够保证不同压力房间的门不同时打开，保护压力梯度从而使气流不会相互影响。

7.4.3  应在互锁门的附近设置紧急手动解除互锁开关，当出现紧急情况时，所有设置互锁功能的门都必须能处于可开启状态。

【条文说明】实验室互锁的门会影响人员的通过速度，应有解除互锁的控制机制。比如，当人员需要紧急撤离时，可通过中控系统解除所有门或指定门的互锁。此外，还应在每扇互锁门的附近设置紧急手动解除互锁开关，使工作人员可以手动解除互锁。

7.4.4 三级和四级生物安全实验室应设闭路电视监视系统。

【条文说明】由于生物安全实验室的特殊性，对实验室内和实验室周边均有安全监视的需要。一是应监视实验室活动情况，包括所有风险较大的、关键的实验室活动；二是应监视实验室周围情况，这是实验室生物安保的需要，应根据实验室的地理位置和周边情况按需要设置。

7.4.5 应在实验室的关键部位设置监视器，需要时，可实时监视并录制实验室活动情况和实验室周围情况。监视设备应有足够的分辨率，影像存储介质应有足够的数据存储容量。

【条文说明】我国《病原微生物实验室生物安全管理条例》规定，实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期不得少于20年。实验室活动的数据及影像资料是实验室的重要档案资料，实验室应及时转存、分析和整理录制的实验室活动的数据及影像资料，并归档报存。监视设备的性能和数据存储容量应满足要求。

7.4  通讯

7.4.1 三级和四级生物安全实验室防护区内应设置必要的通讯设备。通讯系统应视需要设置或预留接口。

【条文说明】实验室通讯系统的形式包括语音通讯、视频通讯和数据通讯等，目的主要有两个：安全方面的信息交流和实验室数据传输。

为避免污染扩散的风险，应通过在实验室防护区内（通常为核心工作间）设置的传真机或计算机网络系统，将实验数据、实验报告、数码照片等资料和数据向实验室外传递。

适用的通讯设备设施包括电话、传真机、对讲机、选择性通话系统、计算机网络系统、视频系统等等，应根据实验室的规模和复杂程度选配以上通讯设备设施，并合理设置通讯点的位置和数量。

7.4.2三级和四级生物安全实验室4实验室内与实验室外应有内部电话或对讲系统。如果安装对讲系统，宜采用向内通话受控、向外通话非受控的选择性通话方式。

【条文说明】在实验室内从事的高致病性病原微生物相关的实验活动，是一项复杂、精细、高风险和高压力的活动，需要工作人员高度集中精神，始终处于紧张状态。为尽量减少外部因素对实验室内工作人员的影响，监控室内的通话器宜为开关式。在实验间内宜采用免接触式通话器，使实验操作人员随时可方便地与监控室人员通话。

8 消防

8.0.1二级生物安全实验室的耐火等级不宜低于二级，三级生物安全实验室的耐火等级不应低于二级。四级生物安全实验室的耐火等级应为一级。

【条文说明】我国现行的《建筑设计防火规范》GB50016只提到厂房、仓库和民用建筑的防火设计，没有提到生物安全建筑的耐火等级问题。生物安全实验室内的设备、仪器一般比较贵重，但生物安全实验室不仅仅是考虑仪器的问题，更重要的是保护实验人员免受感染和防止致病因子的外泄。根据根据生物安全实验室致病因子的危害程度，同时考虑实验设备的贵重程度，作了本条规定。

8.0.2四级生物安全实验室应为独立防火分区。如三级和四级生物安全实验室共用一个防火分区，其耐火等级应为一级。

【条文说明】四级生物安全实验室实验的对象是危害性大的致病因子，采用独立的防火分区主要是为了防止危害性大的致病因子扩散到其它区域，将火灾控制在一定范围内。由于一些工艺上的要求，三级和四级实验室有时至于一个防火分区，但为了同时满足防火要求，此种情况三级生物安全实验室的耐火等级应等同于四级生物安全实验室。

8.0.3生物安全实验室的所有疏散出口都应有消防疏散指示标志和消防应急照明措施。

8.0.4 三级和四级生物安全实验室应吊顶材料的燃烧性能和耐火极限不应低于所在区域隔墙的要求。三级和四级生物安全实验室与其它部位隔开的防火门应为甲级防火门。

【条文说明】我国现行的《建筑设计防火规范》GB50016对吊顶材料的燃烧性能和耐火极限要求比较低，这主要是考虑人员疏散，而三级和四级生物安全实验室不仅仅是考虑人员的疏散问题，更要考虑是防止危害性大的致病因子的外泄。为了有更多的时间进行火灾初期的灭火和尽可能的将火灾控制在一定的范围内，故规定吊顶材料的燃烧性能和耐火极限不应低于所在区域墙体的要求。

8.0.5生物安全实验室应设火灾自动报警装置和合适的灭火器材。

【条文说明】本条中所称的合适的灭火器材，是指对实验室不会造成大的损坏，不会导致致病因子扩散的灭火器材，如气体灭火装置等。

8.0.6 三级和四级生物安全实验室防护区不应设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统，但应根据需要采取其它灭火措施。

【条文说明】如果自动喷水灭火系统在三级和四级生物安全实验室中启动，极有可能造成有害因子泄漏。规模较小的生物安全实验室，建议设置手提灭火器等简便灵活的消防用具。

8.0.7 三级和四级生物安全实验室的防火设计应以保证人员能尽快安全疏散、防止病源微生物扩散为原则，火灾必须能从实验室的外部进行控制，使之不会蔓延。

【条文说明】三级和四级生物安全实验室的消防设计原则与一般建筑物有所不同，尤其是四级生物安全实验室，除了首先考虑人员安全外，必须还要考虑尽可能防止有害致病因子外泄。因此，首先强调的是火灾的控制。除了合理的消防设计外，在实验室操作规程中，建立一套完善严格的应急事件处理程序，对处理火灾等突发事件，减少人员伤亡和污染物外泄是十分重要的。

9  施工要求

- 9.1 一般要求

9.1.1生物安全实验室的施工应以生物安全防护为核心。

【条文说明】三级和四级生物安全实验室是有负压要求的洁净室，除了在结构上要比一般洁净室更坚固更严密外，在施工方面，其它要求与净化空调工程是基本一致的，为达到安全防护的要求，施工时一定要严格按照洁净室施工程序进行，洁净室主要施工程序参考如下：

9.1.2生物安全实验室施工应编制施工方案。

9.1.3各道施工程序均应进行记录，验收合格后方可进行下道工序施工。

9.1.4施工安装完成后，应进行单机试运转和系统的联合试运转及调试，做好调试记录，并编写调试报告。

9.2建筑装饰

9.2.1建筑装饰施工应做到墙面平滑、地面防滑耐磨、容易清洁、耐消毒剂侵蚀、不吸湿、不透湿、不易附着灰尘。

【条文说明】应以严密、易于清洁为主要目的。能达到生物安全实验室的墙面平滑、耐磨、耐腐蚀、不吸湿、不透湿等要求的材料，常用的有彩钢板、钢板、铝板、各种非金属板等。为保证生物安全实验室地面防滑、无缝隙、耐压、易清洁，常用的材料有：水磨石现浇、环氧自流坪、PVC卷材等，也可用环氧树脂涂层。强调一点，采用水磨石现浇地面时，应严格遵守《洁净室施工及验收规范》GB 50591中的施工规定。

9.2.2有压差要求的生物安全实验室所有缝隙和穿孔都应填实，并应采取可靠的密封措施。

【条文说明】本条的中心思想是要求施工严密、各部位不漏风，应特别提醒注意的是：插座、开关穿过隔墙安装时，线孔一定要严格密封，应用软性不易老化的材料、将线孔堵严。

9.2.3 三级和四级生物安全实验室有压差梯度要求的房间应在合适位置设测压孔，平时应有密封措施。对于与防护区内测量与大气压差的压力表应设置高效过滤器。

【条文说明】除可设压差计外，还设测压孔是为了方便抽检、年检和校验检测，平时应有密封措施保证房间的密闭。

9.2.4 生物安全实验室内配备的实验台面应光滑、不透水、耐腐蚀、耐热和易于清洗， 三级和四级生物安全实验室防护区配备的实验台应采用整体台面。

9.2.5生物安全实验室的实验台、架、设备的边角应以圆弧过渡，不应有突出的尖角、锐边、沟槽。

9.2.6生物安全实验室中各种台、架、设备应采取防倾倒措施，相互之间应保持一定距离，其侧面至少留有80mm、后面至少留有40mm间距以方便清洁。当靠地靠墙放置时，应用密封胶将靠地靠墙的边缝密封。

9.3 空调净化

9.3.1空调机组的基础对地面的高度不宜低于200mm。

【条文说明】空调机组内外的压差可达到100－160mm水柱，基础对地面的高度最低要不低于200mm，以保证冷凝水管所需要的存水弯高度，防止空调机组内空气泄漏。

9.3.2空调机组安装时应调平，并做减振处理。各检查门应平整，密封条应严密。正压段的门宜向内开，负压段的门宜向外开。表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀门。

【条文说明】正压段的门宜向内开，负压段的门宜向外开，压差越大，密闭性越好。表冷段的冷凝水排水管上设水封和阀门，夏季用水封密封，冬季阀门关闭，保证空调机组内空气不泄漏。

9.3.3送、排风管道的材料应符合设计要求，加工前应进行清洁处理，去掉表面油污和灰尘。

9.3.4风管加工完毕后，应擦拭干净，并应用薄膜把两端封住，安装前不得去掉或损坏。

【条文说明】对加工完毕的风管进行清洁处理和保护，是对系统正常运行的保证。

9.3.5技术夹层里的任何管道和设备穿过防护区时，贯穿部位应完全密封。灯具箱与吊顶之间的孔洞应密封不漏。

【条文说明】管道穿过顶棚和灯具箱与吊顶之间的缝隙是容易产生泄漏的地方，对负压房间，泄漏是对保持负压的重大威胁，在此加以强调。

9.3.6 送、排风管道应隐蔽安装。

【条文说明】送、排风管道隐蔽安装，既为了管道的安全也有利于整洁，送、排风管道一般也不应通过任何房间。

9.3.7送、排风管道咬口连接的咬口缝均应用胶密封。

9.3.8 各类调节装置应严密，调节灵活，操作方便。

9.3.9当排风采用排风高效过滤装置时，应采用工厂正式生产产品，通过检漏合格后严格密封，直到现场安装时方可打开包装。排风高效过滤装置的室内侧应有保护高效过滤器的措施。

【条文说明】本条主要针对排风高效过滤器现场检漏进行说明。很多工程的排风高效过滤器不具备现场检测条件，则可采用排风高效过滤装置。该装置必须进行检测单位的严格检漏并合格。排风高效过滤装置的室内侧应有措施，防止高效过滤器损坏。

9.3.10排风高效过滤器应有安全的现场更换条件。

【条文说明】高效过滤器属于损耗品，应定期进行更换，所以设计和施工时都应考虑安全更换的条件，并遵循严格的安全操作程序。有条件可采用“袋进袋出”的更换方式。

- 9.4 生物安全柜的安装

9.4.1生物安全柜在搬运过程中，不得将其横倒放置和拆卸，宜在搬入安装现场后拆开包装。

【条文说明】生物安全柜在出厂前都经过了严格的检测，在搬运过程中不得拆卸。生物安全柜本身带有高效过滤器，要求放在清洁环境中，所以应在搬入安装现场后拆开包装，尽可能减少污染。

9.4.2生物安全柜应安装于排风口附近，不应安装在气流激烈变化和人走动多的地方，不应安装在门口。生物安全柜应处于空气气流方向的下游。

【条文说明】生物安全柜在运行时，对工作面的风速有严格要求。气流激烈变化和人走动多的地方容易对生物安全柜的操作面风速产生影响，并造成柜内气流被引带出来的结果，应尽可能避免。生物安全柜周围是被污染风险最高的区域，应把生物安全柜安装在排风口附近，即室内空气气流方向的下游，使污染空气被尽快排除。

9.4.3生物安全柜背面、侧面与墙的距离不宜小于300㎜，顶部与吊顶的距离不应小于300㎜。

【条文说明】生物安全柜背面、侧面与墙体表面之间应有一定的检修距离，顶部与吊顶之间也应有检测和检修空间，这样也有利于卫生清洁工作。

9.4.4应根据实验要求，考虑安全柜内真空管道、压缩空气、煤气等的需要。

【条文说明】如果安全柜内需要其它气体，应同时安装气体管道。

9.5 传递窗的安装

- 9.5.1 当不同房间或区域有生物样本、工具等物品传递需求时应设置传递窗；当传递物品有表面消毒要求时应设置带有熏蒸消毒功能的传递窗或带有药液传递箱（渡槽）的传递窗。

- 【条文说明】使用传递窗传递物品可以有效减少实验室开门次数，对保持实验室压力梯度稳定、定向气流不被破坏和洁净度优良具有重要作用，当物品由防护区传向辅助工作区时应对传递物品进行表面消毒，避免生物危险物质外泄。

- 双扉高压灭菌器也可以用于防护区向辅助工作区的物品传递，但是高压灭菌器对活体组织、活的微生物和某些材料制造的物品具有灭活或破坏作用，在这种情况下就只能使用带有熏蒸消毒功能的传递窗或者带有药液传递箱（渡槽）的传递窗。

9.5.2 传递窗与实验室围护结构连接时，应按照厂家提供的安装方法操作，避免在传递窗箱体上钻孔、拧螺钉以保持传递窗柜体气密性良好。

【条文说明】在传递窗安装时，操作人员往往对设备的重要性没有充分认识，随意在传递窗柜体上开孔这些孔洞往往又最后隐藏于维护结构里面，造成实验室压力实验很难通过 ，因此提出此要求。

9.5.3 当防护区有压力测试要求或采用带有熏蒸消毒功能的传递窗和带有药液传递箱（渡槽）的传递窗时，腔体和门扇应整体焊接成型，并且传递窗内表面避免使用有机密封材料。

- 【条文说明】传递窗安装后与其他设施和围护结构共同构成防护区气密壳体，为保证传递窗自身的密闭性和密封结构的耐久性，应采用整体焊接结构，这一要求在工艺上也是不难实现的；对于有熏蒸消毒功能的传递窗和带有药液传递箱的传递窗，其内表面经常要接触消毒剂，这些消毒剂会加快有机密封材料的老化，因此传递窗的内表面应尽量避免使用有机密封材料。

9.5.4与传递窗相连的围护结构强度较差时，应在围护结构上安装加强构件，保证传递窗安装的牢固性 。

- 【条文说明】较高级别的传递窗通常采用较厚的金属材料制造质量较大，同时传递窗的门为保证气密性其开闭阻力也往往较高，如果围护结构采用洁净彩板等轻体材料制造可能难以承受传递窗的质量负荷和传递窗开闭箱门时的运动负荷，造成连接结构损坏或者密闭结构损坏，为了避免这一情况的发生，应适当的加强围护结构的局部强度（如采用预埋子门框）。

9.5.5 带有消毒功能的传递窗设计安装位置时应考虑到消毒设备的摆放位置或消毒接口的引出位置，带有药液传递箱的传递窗应为药液排放口预留下水口或接收容器空间。

【条文说明】带有消毒功能的传递窗需要连接消毒设备或者实验室统一配备的消毒管道，在对实验室整体设计时，应考虑到消毒设备的摆放位置（室内还是室外、防护区还是辅助工作区）或者消毒管道的出口位置，应本着就近的原则设计安放位置，适用时还应考虑对消毒管道进行必要的围护包裹，使其符合洁净室建设的要求。

带有药液传递箱的传递窗有排放消毒剂的接口，消毒剂使用一段时间后需要更换，废弃的消毒剂由此接口排放，如果实验室设计有统一的消毒剂排放管道，应在适当位置为药液传递箱消毒剂排放口预留接口，若实验室没有统一的消毒剂排放管道应为消毒剂排放的接收容器预留足够的使用空间，适用时对这一空间进行必要的包裹，使其符合洁净室建设的要求。

9.6 化学淋浴的安装

9.6.1 正压服型或混合型四级生物安全实验室和ABSL-3d人畜共患病大动物实验室应设置化学淋浴系统。

【条文说明】化学淋浴应与正压防护服配合使用，用于对正压防护服的表面消毒，因此在要求使用正压服的实验室（如人畜共患病大动物生物安全3级实验室）必须配备化学淋浴系统。

9.6.2 化学淋浴与实验室围护结构连接时，应按照厂家提供的安装方法操作，避免在化学淋浴箱体上钻孔、拧螺钉以保持化学淋浴柜体气密性良好。

【条文说明】化学淋浴通常以成套设备的形式提供给用户需要现场组装，装配时应考虑到化学淋浴与墙体开孔、地面、顶棚的配合关系，特别要注意气密性、水密性要求，避免在化学淋浴箱体上开孔，防止破坏化学淋浴的气密层和水密层。

9.6.3 化学淋浴应划分到防护区，供排水等系统设置应符合防护区生物安全要求，送排风和门禁系统应按气锁要求设置，化学淋浴可不区分男用或女用。

【条文说明】化学淋浴是隔离防护区和辅助工作区的屏障之一，其配套系统的连接和安装应符合防护区生物安全要求，在化学淋浴中淋浴的人员必须身着正压防护服以防被化学消毒药剂灼伤，因此化学淋浴可以男女共用。

9.6.4 化学淋浴系统中的化学药剂加压泵应设置一用一备。应设置紧急化学淋浴系统，在紧急情况下或设备发生故障时使用。

【条文说明】化学淋浴是人员安全离开防护区和避免生物危险物质外泄的重要屏障，在任何情况下（包括紧急逃生情况下）人员都必须经过化学淋浴才能离开防护区，因此化学淋浴应具有较高的可靠性，在化学淋浴系统中将化学药剂加压泵设计为一用一备是被广泛采用的提高系统可靠性的有效手段。在紧急情况下，可能来不及按标准程序进行化学淋浴或者化学淋浴发生严重故障丧失功能，因此要求设置紧急化学淋浴系统，这一系统应尽量简单可靠（如采用手持喷枪），在极端情况下能够满足正压服表面消毒的最低要求。

9.6.5 与化学淋浴相连的送排风高效过滤器应具有防潮功能和耐腐蚀性。化学淋浴应安装气密门且化学淋浴整体应符合表3.4.2中对围护结构气密性的要求。

【条文说明】化学淋浴内部经常处于高湿状态，并且消毒药剂也具有一定的腐蚀性，因此与化学淋浴相连接的送排风高效过滤器需要具备一定的防潮、耐腐蚀的能力。为满足表3.4.2中对围护结构气密性的要求，化学淋浴应当安装气密门，考虑到化学药剂的腐蚀和溶解破坏作用，气密门应采用整体焊接成型的构造，尽量减少在化学淋浴内部使用有机密封材料。

9.7气密门的安装

9.7.1 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4等有较高围护结构气密性要求的实验室应安装气密门。

【条文说明】ABSL3-d、BSL4、ABSL4实验室均有压力测试要求，门是实验室围护结构的重要组成部分，为阻止空气渗漏必须设置气密门，气密门的工作方式分为机械压紧式和密封圈气胀式等，机械压紧式气密门可靠性较好，密封圈气胀式气密门自动化程度较高，可根据实验室的具体要求选用。

9.7.2气密门宜直接与混凝土墙连接固定，与强度较差的围护结构连接固定时，应在围护结构上安装加强构件。

- 【条文说明】气密门主体采用较厚的金属材料制造，质量较大，在实验室压差梯度的作用下其开闭阻力也往往较高，如果围护结构采用洁净彩板等轻体材料制造可能难以承受气密门的质量负荷和气密门开闭时的运动负荷，造成连接结构损坏或者密闭结构损坏。在与混凝土墙连接时，可以采用预留门洞的方式，将门框与混凝土墙固定后再做密封处理，如果与轻体材料制造的围护结构连接，应适当的加强围护结构的局部强度（如采用预埋子门框）。

9.7.3 气密门两侧、顶部与围护结构的距离不宜小于200mm。

【条文说明】气密门安装后需进行泄漏检测（如示踪气体法、压力衰减法等），检测仪器有一定的操作空间要求，适用时还可将气密门用压力测试罩密封以测试压力衰减数据，需要为测试罩预留安装空间，为此提出气密门与围护结构的距离要求。

9.7.4 气密门门体和门框宜采用整体焊接结构，门体开闭机构宜设有可调的铰链和锁扣。

【条文说明】气密门门体和门框建议选用整体焊接结构形式，拼接结构形式的门体和门框需要大量使用密封材料耐化学消毒剂腐蚀性和耐老化性能不理想；为克服建筑施工误差和气密门安装误差以及长时间使用后气密门运动机构间隙变化等问题，宜设置可调整的铰链和锁扣，以便适时对气密门进行调整，保证实验室具有优良的气密性。

9.7.5 密封圈充气式气密门应设置压缩空气供应系统，并应保证供气压力和稳定性符合气密门供气要求。

【条文说明】密封圈充气式气密门的工作原理是向空心的密封圈中充入一定压强的压缩空气使密封圈膨胀密闭门缝，为此实验室应提供压力和稳定性符合要求的压缩空气源，适用时还需在供气管路上设置高效空气过滤器，以防生物危险物质外泄。

9.8 动物尸体处理设备的安装

9.8.1  ABSL3、ABSL4等生物安全实验室在可能产生较大体积、重量的大动物尸体或较多数量的小动物尸体时应安装动物尸体处理设备。

- 【条文说明】双扉高压灭菌器等消毒灭菌设备并非为处理大量动物尸体而设计，除了处理能力有限外，处理后的动物残体体积、重量没有缩减后续的处理工作仍非常不便，为此当实验室日常活动会产生较多数量的带有生物危险物质的动物尸体时，应考虑安装专用的动物尸体处理设备。

- 9.8.2 动物尸体处理设备应具有消毒灭菌措施、清洗消毒措施、减量排放和气密隔离功能。

- 【条文说明】动物尸体处理设备最重要的功能是能够对动物尸体消毒灭菌，采用的方式有焚烧、湿热灭菌等，处理后的动物尸体比处理前应缩减体积和重量，应尽量避免固液混合排放，以符合环保要求减轻动物尸体残渣二次处理的难度，按生物危险物质隔离的要求，设备的投入口应设置在防护区、残渣排除口应设置在辅助工作区，因此设备必须具有气密隔离功能，防止生物危险物质外泄，设备还应具有清洗消毒功能，以备在设备维护或故障时，对设备本身进行无害化处理。

- 9.8.3 动物尸体处理设备的投放口应设置在防护区，宜直接设置在解剖间等产生动物尸体的原始区域，缩短动物尸体搬运路线和避免跨越房间以减少二次污染。

- 【条文说明】解剖后的动物尸体带有血液、暴露组织、器官等高危感染源，具有很高的生物危险物质扩散风险，因此将动物尸体处理设备的开口直接设置在解剖间等产生动物尸体的原始区域，对防止生物危险物质的传播、扩散具有重要作用。

- 9.8.4 在满足生物危险物质不外泄的前提下，动物尸体处理设备主体应设置在辅助工作区，处理后的动物尸体残渣应在辅助工作区排放。

- 【条文说明】动物尸体处理设备体积、质量较大，主体设置在辅助工作区，便于设备的维护、检修避免占用防护区宝贵的实验室面积。符合生物安全要求的动物尸体处理设备排出的动物残渣已经不具有生物活性，可以在辅助工作区排放，即动物尸体由防护区投入，经无害化处理后在辅助工作区排出，实现生物危险物质的隔离。

- 9.8.5 动物尸体处理设备的投放口宜高出地面110cm或在投放口区域设置人员、动物保护栅栏。

- 【条文说明】动物尸体处理设备的投放口通常有较大的开口尺寸，在进行投料操作时为防止人员或者实验动物意外跌落，投放口宜高出地面一定高度，或者在投放口区域设置保护栅栏，防护高度数据参考《民用建筑设计通则》GB50352-2005。

9.9负压解剖台的安装

- 9.9.1负压解剖台在搬运过程中，不得将其横倒放置和拆卸，宜在搬入安装现场后拆开包装。

【条文说明】负压解剖台在出厂前都经过了严格的检测，在搬运过程中不得横倒放置和拆卸。负压解剖台本身带有高效过滤器，要求放在清洁环境中，所以应在搬入安装现场后拆开包装，尽可能减少污染。

- 9.9.2负压解剖台应安装在排风口附近，不应安装在气流激烈变化和人走动多的地方，不应安装在门口。负压解剖台应处于空气气流方向的下游。

【条文说明】负压解剖台在运行时，对操作台的风速有严格要求。气流激烈变化和人走动多的地方容易对负压解剖台的操作面风速产生影响，并造成台面气流被引带出来的结果，应尽可能避免。负压解剖台周围是被污染风险最高的区域，应把负压解剖台安装空气气流方向的下游，使污染空气被尽快排除。

- 9.9.3负压解剖台背面、侧面与墙的距离不宜小于300mm，顶部与吊顶的距离不应小于300mm。

【条文说明】负压解剖台背面、侧面与墙体需要检测和检修空间，距离不小于300mm，顶部与吊顶之间也应有检测和检修空间距离不小于300mm，这样也有利于卫生清洁工作。

- 9.9.4负压解剖台的柜内气压应为负压，且应有一定的定向气流。

- 【条文说明】负压解剖台在运行时为防止柜内气流被带出，必须保证柜内气压为负压。设备运行中，形成定向气流能够避免操作过程中气体外泄，也可加快负压解剖台内的柜内气体更新速度。

- 9.9.5应为负压解剖台排水管道预留下水接口或安装废水收集容器。

- 【条文说明】负压解剖台的排水管道与实验室的排水管道相连，废液经排水管收集并高温灭活后才可以排出室外。

- 9.9.6负压解剖台应具有原位消毒功能和固体废物原位打包功能。

【条文说明】负压解剖台需设置原位消毒接口，可对整个设备进行消毒处理。实验过程中产生的固体废物可直接通过固体收集装置原位收集打包，经表面消毒后拿出室外进行后续处理。

9.10 双扉高压灭菌器的安装

- 9.10.1 BSL-3、BSL-4、ABSL-3、ABSL-4生物安全实验室和动物生物安全实验室应配备生物安全型双扉高压灭菌器。

- 【条文说明】双扉高压灭菌器用于防护区向辅助工作区的物品传递，对物品表面和内部均具有可靠的杀菌作用，有些双扉高压灭菌器也可以用于辅助工作区向防护区的物品传递，在传递同时可对传递物品如手术器械等起到杀菌消毒的作用。

- 双扉高压灭菌器对活体组织、活的微生物和某些材料制造的物品具有灭活或破坏作用，在这种情况下只能使用带有熏蒸消毒功能的传递窗或者带有药液传递箱（渡槽）的传递窗。

- 9.10.2 双扉高压灭菌器2个气密门应分别开在防护区和辅助工作区，设备主体应设置在防护区内。

- 【条文说明】双扉高压灭菌器主要功能是由防护区向辅助工作区传递、灭菌物品，因此2门应分别开在防护区和辅助工作区，双扉高压灭菌器结构紧凑而复杂、管路多而隐蔽出现泄漏不易被发现，为防止意外情况下的生物危险物质外泄，要求其设备主体安装在防护区，

9.10.3 若与双扉高压灭菌器相连的围护结构强度较差，应在围护结构上安装加强构件。

- 【条文说明】双扉高压灭菌器质量较大如果围护结构采用洁净彩板等轻体材料制造应适当的加强围护结构的局部强度。

- 9.10.4 双扉高压灭菌器如果有排水要求应接入防护区废水排放系统。

【条文说明】为防范高压灭菌器故障或灭菌程序意外终止时的排水带菌、病毒的风险，要求将其排水按防护区废水排放要求管理，接入防护区废水管道经高温高压灭菌后排放。

10  检测和验收

10.1 工程检测

10.1.1 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4工程应进行工程综合性能全面检测和评定，并应在施工单位对整个工程进行调整和测试后进行。

【条文说明】：生物安全实验室在投入使用之前，必须进行综合性能全面检测和评定，应由建设方组织委托，施工方配合。检测前，施工方应提供合格的竣工调试报告。此外，对于有压差、气流等环境参数要求、采用集中通风空调系统的BSL-2和ABSL-2实验室，其净化空调系统要求接近于三级生物安全实验室，因此建议其检测要求应与三级生物安全实验室同等对待。

10.1.2有下列情况之一时，应对生物安全实验室进行综合性能全面检测：

1、竣工后，投入使用前；

2、停止使用半年以上重新投入使用；

3、进行更换高效过滤器等大修后；

4、一年一度的常规检测。

【条文说明】：在ISO 14644《洁净室及相关受控环境》中，对于万级、10万级洁净室的洁净度、风量、压差的最长检测时间间隔为12个月，对于生物安全实验室，除日常检测外，每年至少一次进行各项综合性能的全面检测是有必要的。另外，更换了送、排风高效过滤器后，由于系统阻力的变化，会对房间风量、压差产生影响，必须重新进行调整，经检测确认符合要求后，方可使用。

10.1.3 有生物安全柜、隔离器等设备的实验室应首先进行安全柜、隔离器等设备的现场检测，确认其性能符合要求后才可进行实验室性能的检测。

【条文说明】：安全柜、隔离器、IVC、解剖台等设备是保证生物安全的第一道屏障，因此十分关键，其安全作用高于生物安全实验室，必须首先检测，严格对待。另外其运行状态也会影响实验室通风系统，因此应首先确认其运行状态符合要求后，再进行实验室系统的检测。

10.1.4  检测前应对全部送、排风管道的严密性进行确认。对于b2类的BSL-3/ABSL-3以及BSL-4/ABSL-4的通风空调系统，应按照现行标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的方法和标准进行严密性试验。

【条文说明】：检测前应对全部送、排风管道的严密性进行确认是要求有监理单位或建设单位签署的管道严密性自检报告，尤其是BSL-3/ABSL-3以及BSL-4/ABSL-4送、排风系统密闭阀与实验室防护区相通的送、排风管道的严密性。

生物安全实验室排风管道如果密闭不严，会增加污染因子泄漏风险，此外由于实验室要进行密闭消毒等操作，因此要保证整个系统的严密性。管道严密性的验证属于施工过程中的一道程序，应在管道安装前进行。对于安装好的管道，其严密性检测有一定难度。

10.1.5 生物安全实验室工程的必测项目应按表10.1.4的规定进行静态检测。

表10.1.4   生物安全实验室工程检测的必测项目

| 序号 | 项目 | 工况 | 执行条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4围护结构的严密性 | 送、排风系统正常运行或将被测房间封闭 | 10.1.6 |
| 2 | 防护区排风高效过滤器原位检漏——全检 | 大气尘或发人工尘。 | 10.1.7 |
| 3 | 送风高效过滤器检漏 | 送、排风系统正常运行（包括生物安全柜） | 10.1.8 |
| 4 | 静压差 | 所有房门关闭，送、排风系统正常运行 | 3.4.2、3.4.3和10.1.9 |
| 5 | 气流流向 | 送、排风系统正常运行 | 5.4.2和10.1.9 |
| 6 | 室内送风量 | 送、排风系统正常运行 | 3.4.2、3.4.3和10.1.10 |
| 7 | 洁净度级别 | 送、排风系统正常运行 | 3.4.2、3.4.3和10.1.10 |
| 8 | 温度 | 送、排风系统正常运行 | 3.4.2、3.4.3和10.1.10 |
| 9 | 相对湿度 | 送、排风系统正常运行 | 3.4.2、3.4.3和10.1.10 |
| 10 | 噪声 | 送、排风系统正常运行 | 3.4.2、3.4.3和10.1.10 |
| 11 | 照度 | 无自然光源下 | 3.4.2、3.4.3和10.1.10 |
| 12 | 应用于防护区外的排风高效过滤器单元严密性 | 关闭高效过滤器单元所有通路并维持测试环境温度稳定 | 10.1.11 |
| 13 | 工况验证 | 工况转换、系统启停、备用机组切换、备用电源切换以及电气、自控和故障报警系统的可靠性 | 10.1.12 |

【条文说明】：本次修订增加了两项必测内容，即应用于防护区外的排风高效过滤器单元严密性和工况验证。一些实验室采用在防护区外设置排风高效过滤单元，因此除实验室和送排风管道的严密性需要验证外，还需进行高效过滤单元的严密性验证。此外，实验室各工况的平稳安全是实验室安全性的组成部分，应进行验证。此外对于部分有气流、压差要求的二级生物安全实验室，也应对其必须具备的环境参数进行检测验证。

10.1.6 围护结构的严密性应按下列规定进行检测和评价：

1 围护结构严密性检测方法应按《洁净室施工及验收规范》GB50591、《实验室 生物安全通用要求》GB19489中的附录，其围护结构的严密性应符合表3.4.2的要求。

2 对于b2类的ABSL-3宜采用恒压法检测。

3 对于BSL-4/ABSL-宜采用压力衰减法检测，有条件的进行正、负压两种工况的检测。

4 对于其余类型的实验室可采用目测及烟雾法检测。

【条文说明】：由于温度变化对压力的影响，采用恒压法和压力衰减法进行检测时，因注意保持实验室及环境的温度稳定，并随时检测大气的绝对压力、环境温度、实验室温度，进行结果计算时，应根据温度和大气压力的变化进行修正。

10.1.7 排风高效过滤器的检漏应按下列规定进行检测和评价。

1 对于BSL-3/ABSL-3以及BSL-4/ABSL-4防护区内使用的所有排风高效过滤器应进行原位扫描法检漏，检漏用气溶胶可采用大气尘或人工尘，检漏采用的仪器包括粒子计数器或光度计。

2 对于既有实验室以及异型高效过滤器，现场确实无法扫描的，可进行高效过滤器效率法检漏。

3 检漏前被检过滤器应已测过风量，排风高效过滤器应在设计风量的80％～120％之间运行。

4 采用大气尘以及粒子计数器直接扫描检漏时，过滤器上游含尘浓度（≥0.5μm）不小于4000pc/L，可采用的方法包括开启实验室各房门，使实验室与室外相通，并关闭送风，只开排风；或关闭送排风系统，局部采用正压检漏风机。此时对于第一道不高于C类的过滤器，超过3pc/L，即判断为泄漏；第二道过滤器，超过2pc/L，即判断为泄漏。具体方法参照《洁净室施工及验收规范》GB50591中的附录。

5 当大气尘浓度不能满足要求时，可采用人工尘，如过滤器上游采用人工尘作为检漏气溶胶，应采取措施保证过滤器上游人工尘气溶胶的均匀和稳定，并进行验证，具体验证方法见附录E。

6  采用人工尘光度计扫描法检漏时，当采样探头对准被测过滤器出风面某一点静止检测时，如测得透过率高于0.01％，即认为该点为漏点。具体方法参照《洁净室施工及验收规范》GB50591中的附录。

7 进行高效过滤器效率法检漏时，在过滤器上游引入人工尘，在下游进行测试，并计算整体透过率。当采用粒子计数器进行测试时，所测得整体透过率不应超过过滤器工厂测试结果的5倍，当采用光度计进行测试时，整体透过率不应超过0.01%。如果过滤下游采样点所处断面可实现气溶胶均匀混合，则可只在中心一点进行气溶胶浓度测试，但如果采样断面处无法实现气溶胶的理想均匀混合，则需在采样断面上进行多点采样，尤其是据风道2.5cm处。具体方法参照附录E。

【条文说明】：高效过滤器检漏最直接、精准的方法是进行逐点扫描，光度计和计数器均可，在保证安全的前提下，扫描检漏有几个基本原则：首先应保证过滤器上游有均匀稳定且能达到一定浓度的气溶胶，再有是下游气流稳定且能排除外界干扰。优先使用大气尘和计数器，具有污染小、简便易行的优点。早先一些资料推荐采用人工尘、光度计进行效率法检漏，其中一个主要原因是某些现场无法引入具有一定浓度的大气尘，如高级别电子厂房的吊顶内等。另外早期扫描检漏必须采用人工操作完成，一些实验室的空间有限，人员无法操作，另外对于使用过的生物安全实验室、生物安全柜的排风高效过滤器的扫描，人工操作可能会增加操作人员的风险，因此，如果没有机械扫描装置的话，通常在过滤器上游预留发尘位置，在过滤器下游预留测浓度的检漏位置，进行过滤器效率法检漏。如果具备机械扫描装置，应进行逐点扫描检漏。

10.1.8 送风高效过滤器的检漏应按下列规定进行检测和评价。

1 对于b2类的BSL-3/ABSL-3以及BSL-4/ABSL-4所有防护区内使用的送风高效过滤器应进行检漏，其余类型实验室的送风高效过滤器采用抽检。

2 检漏方法和评价标准参照《洁净室施工及验收规范》GB50591中的附录，宜采用大气尘粒子计数器直接扫描法。

【条文说明】：送风高效过滤器的检漏中，在过滤器下游排除外界因素的干扰是非常关键的，目前通常采用挡板置换和阻隔的方法，具体操作的方法、细节会对结果有一定影响，因此在检测前应反复实践，检测中多次验证，防止误判。

10.1.9  气流方向应按下列规定进行检测和评价。

1．可采用目测法，在关键位置采用单丝线或用发烟装置测定气流流向。

2．评价标准：气流流向应符合本规范第5.4.2条要求。

【条文说明】：气流流向的概念有两种：首先是指在不同房间之间因压差的不同，只能产生单一方向的气流流动，另一方面是指同一房间之内，由于送排（回）风位置的不同，总体上有一定的方向性。事实上对于第一方面，主要是检测各房间的压差，对于第二方面，尤其对于较大的乱流房间，送排（回）风口之间通常没有明显的有规律性的气流，定向流的作用不明显，检测时主要是注意实验室的整体布局、安全柜及风口位置等是否符合规律，关键位置，如安全柜窗口等处，有无干扰气流等。

10.1.10  其它参数应按《洁净室施工及验收规范》GB50591和《通风空调工程施工质量验收规范》GB 50243规定的方法执行。

【条文说明】：《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010中，对洁净室的各项参数方法做了详细的规定。

10.1.11 对于在实验室防护区外使用的排风高效过滤器单元，其密封性应符合《实验室 生物安全通用要求》GB19489中的要求，应采用压力衰减法检测。

10.1.12生物安全实验室应进行工况验证检测，有多个运行工况时，应分别对每个工况进行工程检测，同时应验证工况转换时系统的安全性，除此之外还包括系统启停、备用机组切换、备用电源切换以及电气、自控和故障报警系统的可靠性验证。

【条文说明】：生物安全实验室为了节能，可采用分区运行、值班风机、安全柜分时运行等方式，除在各个运行方式下应保证系统运行符合要求外，还应最大程度的保证各工况切换过程中的稳定。

10.1.13 竣工验收的检测可由施工单位完成，但不得以竣工验收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定。

10.1.14 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室投入使用后，应按本章要求进行每年例行的常规检测。

10.2 生物安全柜、隔离器等设备的现场检测

10.2.1需要现场进行安装调试的生物安全隔离设备通常包括生物安全柜、隔离器、IVC、解剖台等。有下列情况之一时，应对该隔离设备进行现场检测：

1 生物安全实验室竣工后，投入使用前，生物安全柜、隔离器等设备已安装完毕；

2 生物安全柜、隔离器等设备被移动位置后；

3 生物安全柜、隔离器等设备进行检修后；

4 生物安全柜、隔离器等设备更换高效过滤器后；

5 生物安全柜、隔离器等设备一年一度的常规检测。

【条文说明】：生物安全柜、隔离器、IVC、解剖台等设备的运行通常与实验室的系统相关联，是第一道、也是最关键的安全屏障，这些设备的各项参数都是需要安装后进行现场调整的，因此，当出现可能影响其性能的情况后，一定要对其性能进行检测验证。

10.2.2对于新安装的生物安全柜、隔离器等设备，应具有合格的出厂检测报告，并现场检测合格并出具检测报告后才可使用。

【条文说明】：除必须进行出厂前的合格检测以外，还要在现场安装完毕后，进行调试和检测，并提供现场检测合格报告。

10.2.3生物安全柜、隔离器等设备的现场检测项目应符合表10.2.3的要求,其中第1～5项中有一项不合格的不得使用。对现场具备检测条件的、从事高风险操作的生物安全柜和隔离器应进行高效过滤器的检漏，检漏方法按生物安全实验室高效过滤器的检漏方法。

表10.2.3  生物安全柜、隔离器等设备的必测项目

| 序号 | 项目 | 工况 | 执行条款 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直气流平均速度 | 正常运转状态 | 10.2.4 | II级安全柜、单向流解剖台 |
| 2 | 工作窗口气流流向 |  | 10.2.5 | I、II级安全柜、开敞式解剖台 |
| 3 | 工作窗口气流平均速度 |  | 10.2.6 |  |
| 4 | 工作区洁净度 |  | 10.2.7 | II级和Ⅲ级安全柜、隔离器、解剖台 |
| 5 | 高效过滤器的检漏 |  | 10.2.10 | b2类的BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4内使用的I、II、Ⅲ级安全柜、隔离器等必检，其余建议检测 |
| 6 | 噪声 |  | 10.2.8 | 各类安全柜、隔离器等设备 |
| 7 | 照度 |  | 10.2.9 |  |
| 8 | 箱体送风量 |  | 10.2.11 | Ⅲ级安全柜、隔离器、IVC、手套箱式解剖台 |
| 9 | 箱体静压差 |  | 10.2.12 | Ⅲ级安全柜和隔离器 |
| 10 | 箱体严密性 |  | 10.2.13 | Ⅲ级安全柜、隔离器、手套箱式解剖台 |
| 11 | 手套口风速 | 人为摘除一只手套 | 10.2.14 |  |

【条文说明】：对于生物安全柜的检测，本次修订增加了高效过滤器的检漏以及适用于Ⅲ级安全柜、隔离器等设备的部分项目。在生物安全实验室建设工作开展的初期，存在重视实验室建设，忽视安全柜作用的现象。安全柜的检测应充分重视，对于安全柜高效过滤器检漏，有条件的对所有安全柜均应进行。

10.2.4垂直气流平均风速检测应符合下列规定：

检测方法：对于II级生物安全柜等具备单向流的设备，在送风高效过滤器以下0.15m处的截面上，采用风速仪均匀布点测量截面风速。测点间距不大于0.15m，侧面距离侧壁不大于0.1m，每列至少测量3点，每行至少测量5点。

评价标准：平均风速不低于产品标准要求。

【条文说明】：一般生物安全柜、单向流解剖台的垂直气流平均风速应不低于0.25m/s，风速过高可能会对实验室操作产生影响，也不适宜。上一版的规范中规定检测点间距不大于0.2m，根据大量检测实践证明，安全柜的风速大体规律、均匀，因此，0.2m间距应足以达到测点要求，但一些相关标准和厂家的检测要求中，规定间距为0.15m，因此，本次修订时将要求统一。

10.2.5工作窗口的气流流向检测应符合下列规定：

检测方法：可采用发烟法或丝线法在工作窗口断面检测，检测位置包括工作窗口的四周边缘和中间区域。

评价标准：工作窗口断面所有位置的气流均明显向内，无外逸。

【条文说明】：工作窗口的气流，最容易发生外逸的位置是窗口两侧和上沿，应重点检查。

10.2.6工作窗口的气流平均风速检测应符合下列规定：

检测方法：1、风量罩直接检测法：采用风量罩测出工作窗口风量，再计算出气流平均风速。2、风速仪直接检测法：宜在工作窗口外接等尺寸辅助风管，用风速仪测量辅助风管断面风速，或采用风速仪直接测量工作窗口断面风速，采用风速仪直接测量时，每列至少测量3点，至少测量5列，每列间距不大于0.15m。3、风速仪间接检测法：将工作窗口高度调整为8cm高，在窗口中间高度均匀布点，每点间距不大于0.15m，计算工作窗口风量，计算出工作窗口正常高度（通常为20cm或25cm）下的平均风速。

评价标准：工作窗口断面上的平均风速值不低于产品标准要求。

【条文说明】：采用风速仪直接测量时，通常窗口上沿风速很低，小于0.2m/s，中间位置大约0.5m/s，窗口下沿风速最高，大约1m/s，窗口平均风速大于0.5m/s，经过大量实践，虽然窗口风速差异大，但同样可以准确得出检测结果，且检测效率高于其他方法。在风速仪间接检测法中，通过实验确认，将安全柜窗口降低到8cm左右时，窗口风速的均匀性增加，其中心位置的风速近似等于平均风速。因阻力变化引起的风量变化忽略不计。

10.2.7工作区洁净度检测应符合下列规定：

检测方法：采用尘埃粒子计数器在工作区检测。粒子计数器的采样口置于工作台面向上0.2m高度位置对角线布置，至少测量5点。

评价标准：工作区洁净度应达到5级。

【条文说明】：检测工作区洁净度时，对于开敞式的安全柜或隔离器等，靠近窗口的测点不宜太向外，以避免吸入气流对洁净度检测的影响，对于封闭式的设备，应将检验仪器置于被测设备内，将检测仪器设为自动状态，封闭设备后，进行检测。

10.2.8噪声检测应符合下列规定：

检测方法：对于生物安全柜、隔离器等设备应在前面板中心向外0.3m，地面以上1.1m处用声级计测量噪声。对于必须和实验室通风系统同时开启的安全柜和隔离器等，有条件的，应检测实验室通风系统的背景噪声，必要时进行检测值修正。

评价标准：噪声不应高于产品标准要求。

【条文说明】：对于安全柜、隔离器等设备必须和实验室通风系统同时启停、无法单独运行的，应在检测报告中注明。

10.2.9照度检测应符合下列规定：

检测方法：沿工作台面长度方向中心线每隔0.3m设置一个测量点。与内壁表面距离＜0.15m时，不再设置测点。

评价标准：平均照度不低于产品标准要求。

【条文说明】：对于生物安全柜通常要求平均照度不低于650 lx，检测时应注意规避日光或实验室照明的影响。

10.2.10高效过滤器的检漏应符合下列规定：

检测方法：在高效过滤器上游发人工尘，在过滤器下游采用光度计或粒子计数器进行检漏，具备扫描检漏条件的，应进行扫描检漏，无法扫描检漏的，应检测高效过滤器效率。

评价标准：同生物安全实验室高效过滤器的检漏。

【条文说明】：部分生物安全柜和隔离器已经预留了发尘和检测位置，对于没有预留位置的安全柜和隔离器，可在操作区发人工尘，在排风过滤器出风面检漏，或在排风管开孔，进行检漏。

10.2.11 Ⅲ级生物安全柜和隔离器等非单向流送风设备的送风量检测应符合下列规定：

检测方法：在送风高效过滤器出风面10-15cm处或在进风口处测风速，计算风量。

评价标准：不低于产品设计值。

【条文说明】：检测时应将风速仪置于安全柜或隔离器内，重新封闭安全柜或隔离器，利用操作手套进行检测。

10.2.12 Ⅲ级生物安全柜和隔离器箱体静压差检测应符合下列规定：

检测方法：测量正常运转状态下，箱体对所在实验室的相对负压。

评价标准：不低于产品设计值。

【条文说明】：通常利用设备本身压差显示装置的测控进行检测。

10.2.13 Ⅲ级生物安全柜和隔离器严密性检测应符合下列规定：

检测方法：采用压力衰减法，将箱体抽真空或打正压，观察一定时间内的压差衰减，记录温度和大气压变化，计算衰减率。

评价标准：严密性不低于产品设计值。

【条文说明】：由于生物安全柜和隔离器的体积小，温度波动引起的压力变化更加明显，因此检测过程中必须同时精确测量设备内部和环境的温度，以便修正。通常测试周期（1小时内），箱体内的温度变化不得超过0.3℃，环境温度不超过1℃，大气压变化不超过100Pa。通常设备验收时采用1000Pa，运行检查验收采用250Pa，或根据需要和委托方协商确定。

10.2.14 Ⅲ级生物安全柜、隔离器、手套箱式解剖台的手套口风速检测应符合下列规定：

检测方法：人为摘除一只手套，在手套口中心检测风速。

评价标准：手套口中心风速不低于0.7m/s。

【条文说明】：手套口风速的检测目的是防止万一手套脱落时，设备内的空气不会外逸。

10.2.15生物安全柜在有条件时，宜在现场进行箱体的漏泄检测，安全柜漏电检测，接地电阻检测。

【条文说明】：生物安全柜箱体漏泄检测、漏电检测、接地电阻检测的方法可参照JG 170《生物安全柜》标准。

10.2.16 生物安全柜的安装位置应符合9.4的要求。

【条文说明】：对于一些建造时间较早的实验室，由于条件所限，安全柜的安装通常达不到要求，安全柜安装过于紧凑，会造成安全柜维护的不便。

10.3 工程验收

10.3.1 生物安全实验室的工程验收是实验室启用验收的基础，根据国家相关规定，生物安全实验室须由建筑主管部门进行工程验收合格，再进行实验室验收，工程验收应严格执行本规范。

【条文说明】：根据国务院424号令中的十九、二十、二十一条规定：“新建、改建、扩建三级、四级实验室或者生产、进口移动式三级、四级实验室”应“符合国家生物安全实验室建筑技术规范”，“三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。”“三级、四级实验室从事高致病性病原微生物实验活动”“工程质量经建筑主管部门依法检测验收合格”。国家相关主管部门对生物安全实验室的建造、验收和启用都做了严格的规定，必须严格执行。

10.3.2 工程验收的内容应包括建设与设计文件、施工文件和综合性能的评定文件等。

【条文说明】：工程验收涉及的内容广泛，应包括各个专业，综合性能的检测仅是其中的一部分内容，此外还包括工程前期、施工过程中的相关文件和过程的审核验收。

10.3.3 在工程验收前，应首先委托有资质的工程质检部门进行工程检测。

【条文说明】：工程检测必须由具有资质的质检部门进行，无资质认可的部门出具的报告不具备任何效力。

10.3.4 工程验收应出具工程验收报告。生物安全实验室的验收结论分为合格、限期整改和不合格三类。对于符合规范要求的，判定为合格；对于存在问题，但经过整改后能符合规范要求的，判定为限期整改；对于不符合规范要求，又不具备整改条件的，判定为不合格，具体评价项目见附录C。

【条文说明】：工程验收的结论应由验收小组得出，验收小组的组成应包括涉及生物安全实验室建设的各个技术专业。

附录A 生物安全实验室检测记录用表

A.0.1 生物安全实验室施工方自检情况、施工文件检查情况、安全柜检测情况、围护结构严密性检测情况见表A.0.1。

A.0.2 生物安全实验室送、排风高效过滤器检漏情况记录表见表A.0.2。

A.0.3 生物安全实验室房间静压差和气流流向的检测记录表见表A.0.3。

A.0.4 生物安全实验室风口风速或风量的检测记录表见表A.0.4。

A.0.5 生物安全实验室房间含尘浓度的检测记录表见表A.0.5。

A.0.6 生物安全实验室房间温度、相对湿度的检测记录表见表A.0.6。

A.0.7 生物安全实验室房间噪声的检测记录表见表A.0.7。

A.0.8 生物安全实验室房间照度的检测记录表见表A.0.8。

A.0.9 生物安全实验室配电和自控系统的检测记录表见表A.0.9。

| 表A.0.1 生物安全实验室检测记录（一） |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 记录编号 |  | 检测状态 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.施工单位自检情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工文件检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.安全柜检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.三级和四级实验室围护结构严密性检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  | 记录 |  |  |  | 检验 |  |  |

| 表A.0.2 生物安全实验室检测记录（二） |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效过滤器的检漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 编号 |  |  |
| 检测前设备状况 |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  |  |  |
| 5.送风高效过滤器的检漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.排风高效过滤器的检漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  | 记录 |  |  |  | 检验 |  |  |  |

| 表A.0.3 生物安全实验室检测记录（三） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.静压差检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  | 检测后设备状况 |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |
| 检测位置 |  |  |  |  |  | 压差值（Pa） |  |  |  |  | 备注 |
| 8.气流流向检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  | 记录 |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |

| 表A.0.4 生物安全实验室检测记录（四） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.风口风速或风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  | 编号 |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  | 检测后设备状况 |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |
| 位置 | 风口 |  | 测点 | 风速（m/s）或风量（m3/h） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 校核 |  |  |  | 记录 |  |  | 检验 |  |  |  |  |

| 表A.0.5 生物安全实验室检测记录（五） |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.含尘浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 编号 |  |  |
| 检测前设备状况 |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |
| 位置 | 测点 |  | 粒径 | 含尘浓度（pc/ ） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 校核 |  |  |  | 记录 |  |  | 检验 |  |  |  |  |

| 表A.0.6 生物安全实验室检测记录（六） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.温度、相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 检测前设备状况 | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |
| 房间名称 |  |  |  | 温度（℃） |  | 相对湿度（%） |  |  |  |  | 备注 |
| 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  | 记录 |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |

| 表A.0.7 生物安全实验室检测记录（七） |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 编号 |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  | 检测后设备状况 |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |
| 房间名称 | 测点 |  | 噪声dB(A) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 校核 |  |  | 记录 |  |  | 检验 |  |  |  |  |

| 表A.0.8 生物安全实验室检测记录（八） |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 编号 |  |  |  |
| 检测前设备状况 | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  | 检测后设备状况 |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |
| 房间名称 | 测点 | 照度（lx） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 校核 |  | 记录 |  |  | 检验 |  |  |  |  |

| 表A.0.9 生物安全实验室检测记录（九） |  |  | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.不同工况转换时系统安全性验证 |  |  |  |
| 15.备用电源可靠性验证 |  |  |  |
| 16.压差报警系统可靠性验证 |  |  |  |
| 17.送、排风系统联锁可靠性验证 |  |  |  |
| 18.备用排风系统自动切换可靠性验证 |  |  |  |
| 校核 | 记录 | 检验 |  |

附录B 生物安全柜、隔离器等设备现场检测记录用表

B.0.1厂家自检情况、安装情况的检测记录表见表B.0.1。

B.0.2工作窗口气流流向情况、风速（或风量）的检测记录表见表B.0.2。

B.0.3工作区含尘浓度、噪声、照度的检测记录表见表B.0.3。

B.0.4排风高效过滤器的检漏、安全柜箱体的检漏、安全柜漏电检测、接地电阻检测等的检测记录表见表B.0.4。

C.0.2 Ⅲ级生物安全柜或隔离器的压差、风量、手套口风速的检测记录表见表C.0.2。

C.0.3 Ⅲ级生物安全柜或隔离器工作区含尘浓度以及过滤器检漏的检测记录表见表C.0.3。

C.0.4 Ⅲ级生物安全柜或隔离器箱体密封性的检测记录表见表C.0.4。

| 表B.0.1 设备现场检测记录（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家自检情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表B.0.2 设备现场检测记录（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作窗口气流流向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风速（ ）风量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作窗口气流平均风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗口上沿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | 10 | 13 |  |  | 16 |  | 19 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  | 28 |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | 11 | 14 |  |  | 17 |  | 20 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 26 |  | 29 |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 3 | 6 | 9 |  |  | 12 | 15 |  |  | 18 |  | 21 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  | 30 |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗口下沿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作窗口风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作窗口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作区垂直气流平均风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作区里侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 1 | 4 | 7 |  |  | 10 | 13 |  |  | 16 | 19 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  | 28 |  |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 2 | 5 | 8 |  |  | 11 | 14 |  |  | 17 | 20 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 26 |  | 29 |  |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 3 | 6 | 9 |  |  | 12 | 15 |  |  | 18 | 21 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  | 30 |  |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作区外侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表B.0.3 设备现场检测记录（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作区含尘浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 | 粒径 | 含尘浓度（pc/ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | ≥0.5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ≥0.5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ≥0.5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ≥0.5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ≥0.5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥5μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背景噪声dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 照度(lx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表B.0.4 设备现场检测记录（四） |  |  | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高效过滤器和箱体的检漏 |  |  |  |
| .漏电检测 |  |  |  |
| 接地电阻检测 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 校核 | 记录 | 检验 |  |

| 表B.0.5 设备现场检测记录（五） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 3. Ⅲ级生物安全柜或隔离器压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |  |
| 压差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ⅲ级生物安全柜或隔离器风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |  |
| 送风过滤器平均风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  | 19 | 20 |
| 风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱体尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 换气次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ⅲ级生物安全柜或隔离器手套口风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |  |
| 手套口位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心风速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |  |

| 表B.0.6 设备现场检测记录（六） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 10. Ⅲ级生物安全柜或隔离器箱体密封性：压力衰减法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| 检测前设备状况 |  | 正常（ ） 不正常（ ） |  |  |  |  |  | 检测后设备状况 |  |  |  | 正常（ ）不正常（ ） |  |  |  |  |
| 测点 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 | 25 |  | 26 | 27 |  |  | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  | 31 |  | 32 |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |

附录C  生物安全实验室工程验收评价项目

C.0.1生物安全实验室建成后，必须由工程验收专家组到现场验收，按照本规定列出的验收项目，逐项验收。

C.0.2凡对工程质量有影响的项目有缺陷，属一般缺陷，其中对安全性有重大影响的项目有缺陷，属严重缺陷。根据两项缺陷的数量规定工程验收评价标准见表C.0.2。表中的百分数是缺陷数相对于应被检查项目总数的比例。

表C.0.2生物安全实验室工程验收评价标准

| 标准类别 | 严重缺陷数 | 一般缺陷数 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | 0 | <20% |
| 限期整改 | 1～3 | <20% |
|  | 0 | ≥20% |
| 不合格 | >3 | 0 |
|  | 一次整改后仍未通过者 |  |

附录D 高效过滤器现场效率法检漏

D.1 所需仪器、条件及要求

D.1.1 仪器

仪器采用气溶胶光度计或最小检测粒径为0.3µm的激光粒子计数器。

D.1.2 测试气溶胶

油性气溶胶物质，如邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、癸二酸二辛脂（DOS）、聚α烯烃（PAO）等。

D.1.3 测试气溶胶发生器：

单个或多个Laskin喷嘴压缩空气加压喷雾形式。

D.2 上游气溶胶验证：

D.2.1 上游气溶胶均匀性验证：

在过滤器上游测试段内，距过滤上游端面30cm距离内，选择一断面，在该断面上平均布置9个测试点（见图D.1所示）。在气溶胶发生器稳定工作后，对每个测点依次进行至少连续3次采样，每次采样时间应不低于1min，取三次采样的平均值作为该点的气溶胶浓度检测结果。当所有9个测点的气溶胶浓度测试结果与各测点测试结果算术平均值偏差均小于±20%时，认为过滤器上游气溶胶浓度均匀性满足测试需要。

图D.1、上游气溶胶均匀性测点布置图

D.2.2 上游气溶胶浓度稳定性验证：

在上游气溶胶测试段中心点，连续进行5次，每次1min的上游测试气溶胶浓度采样，所有5个测试结果与算术平均值的偏差不应超过15%。

D.2.3 上游气溶胶浓度测点的选择：

上游气溶胶浓度测点应布置在浓度均匀性满足上述要求断面的中心点。

D.3 下游气溶胶均匀性验证：

D.3.1方案一：

在过滤器背风面尽量接近过滤器处预留至少四个大小相同的发尘管，发尘管为直径不大于10mm的刚性金属管，孔口开向应与气流方向一致，发尘管的位置应位于过滤器边角处。使用稳定工作的气溶胶发生器，分别依次对各发尘管注入气溶胶，而后在下游测试孔位置进行测试，所有四次测试结果均不超过四次测定结果算术平均值的±20%，则认定过滤器下游气溶胶浓度均匀性满足测试需要。

D.3.2 方案二：

在过滤器下游（或混匀装置下游）适当距离处，选择一断面，在该断面上至少布置9个采样管，采样管为开口迎向气流流动方向的刚性金属管，管径应尽量符合常规采样仪器的等动力采样要求，其中5个采样管按梅花形均匀布置，4个采样管分别布置于矩形风道各边中心、距风道壁面2.5cm处（见图E2a所示）。圆形风道采样管布置采用类似原则进行（见图E2b所示）。在气溶胶发生器稳定工作后（此时被测过滤器上游气溶胶浓度至少应为进行效率测试试验时下限浓度的2倍以上），对每个测点依次进行至少连续3次采样，每次采样时间至少为1min，并取其平均值作为该点的气溶胶浓度检测结果。当所有9个测点的气溶胶浓度测试结果与各测点测试结果算术平均值偏差均小于±20%时，认为过滤器下游气溶胶浓度均匀性满足测试需要。

a                                       b

图D.2、下游气溶胶均匀性测点布置图

D.4采用粒子计数器检测高效过滤器效率

D.4.1 测试粒径范围

0.3-0.5µm。

D.4.2 上游气溶胶测试浓度及下游气溶胶测试最小计数

为保证测试结果具有统计意义，测试过程应保证足够的下游气溶胶测试计数。下游气溶胶测试计数不应小于10粒，不宜小于50粒。上游气溶胶最小测试浓度由预先确认的下游最小气溶胶浓度及过滤器预期透过率计算得到，见下式所示。

上游最小气溶胶浓度=下游最小气溶胶浓度过滤器预期透过率

D.4.3 测试步骤：

D.4.3.1连接系统并运行：将测试段严密连接至被测排风高效过滤风口，将气溶胶发生器及激光粒子计数器分别连接至相应的气溶胶注入口及采样口，但不开启。开启排风系统风机，调整并测试确认被测过滤器风量，使其风量在正常运行状态下且不得超过其额定风量，稳定运行一段时间。

D.4.3.2 背景浓度测试：不开启气溶胶发生器，采用激光粒子计数器分别测量此时过滤器下游背景浓度。如果背景浓度超过35个/L，则应检查管道密封性，直至背景浓度满足要求。

D.4.3.3 上下游气溶胶浓度测试：开启气溶胶发生器，采用激光粒子计数器分别测量此时过滤器上游及下游气溶胶浓度，并至少检测3次。

D.4.3.4 有条件的可将被测过滤器运行风量调整至最大运行风量的20%，重复步骤D.4.3.2和D.4.3.3。

D.4.4 数据处理：

计算出过滤效率测试结果的平均值以及置信度为95%的过滤效率下限值。

依据泊松分布，置信度为95%的粒子计数置信区间见下表所示，应根据表D.1查得或计算出上游95%置信下限的粒子数以及下游95%置信上限的粒子数，计算出置信度为95%的过滤效率下限值。

表D.1 依据泊松分布，置信度为95%的粒子计数置信区间

| 粒子数 | 置信下限 | 置信上限 | 粒子数 | 置信下限 | 置信上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 8 | 0.0 0.1 0.2 0.6 1.0 1.6 2.2 3.4 | 3.7 5.6 7.2 8.8 10.2 11.7 13.1 15.8 | 35 40 45 50 55 60 65 70 | 24.4 28.6 32.8 37.1 41.4 45.8 50.2 54.6 | 48.7 54.5 60.2 65.9 71.6 77.2 82.9 88.4 |
| 10 12 14 16 18 20 25 30 | 4.7 6.2 7.7 9.4 10.7 12.2 16.2 20.2 | 18.4 21.0 23.5 26.0 28.4 30.8 36.8 42.8 | 75 80 85 90 95 100 n(n>100) | 59.0 63.4 67.9 72.4 76.9 81.4 n−1.96n | 94.0 99.6 105.1 110.6 116.1 121.6 n+1.96n |

D.4.5 标准评定：

被测高效空气过滤器在0.3~0.5µm间实测计数效率的平均值及置信度为95%的下限效率均应不低于99.99%。

D.5 采用光度计检测高效过滤器效率

D.5.1上游气溶胶要求：

上游气溶胶喷雾量应不低于50 mg/min，计数中值粒径约0.4µm，质量中值粒径约0.7µm，浓度为10~90µg/L。

D.5.2 测试步骤：

D.5.2.1连接系统并运行：将测试段严密连接至被测排风高效过滤风口，将气溶胶发生器及光度计分别连接至相应的气溶胶注入口及采样口，但不开启。开启排风系统风机，调整并测试确认被测过滤器风量，使其风量在正常运行状态下且不得超过其额定风量，稳定运行一段时间。

D.5.2.2 上、下游气溶胶浓度测试：开启气溶胶发生器，测定此时的上游气溶胶浓度，若气溶胶浓度满足测试需要，则将此时的气溶胶浓度设定为100%，测量此时过滤器下游与上游气溶胶浓度之比。应至少检测3min，读取每分钟内的平均读数。

D.5.2.3 有条件的可将被测过滤器运行风量调整至设计风量的20%，重复步骤D.5.2.2和D.5.2.3。

D.5.3 数据处理：

将下游各测点实测过滤效率计算平均值，作为被测过滤器的过滤效率测试结果。

D.5.4 标准评定：

被测高效空气过滤器实测光度计法过滤效率应不低于99.99%。

本规范用词说明

1．为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1．《高效空气过滤器》GB 13554

2．《实验室生物安全通用要求》GB19489

3．《建筑地基基础设计规范》GB50007

4．《建筑抗震设防分类标准》GB 50223

5．《通风空调工程施工质量验收规范》GB 50243

6．《实验动物建筑技术规范》GB50477